快速酸分析柱使用说明书

安装色谱柱之前要确保HPLC系统中没有残留的甲醇、乙腈等有机溶剂。为了防止在清洗和再生色谱柱时污染检测器的流通池，请断开色谱柱与检测器之间的管路。

一．使用前请仔细阅读色谱柱盒中所附带的说明书。

二．色谱柱工作时的操作要点

1.工作时色谱柱压必须控制在1500psi之内

2.必须使用色谱纯溶剂

3.PH范围：1-3

三．流动相注意事项

1.流动相在使用前必须用0.45微米的微孔滤膜过滤

2.乙醇、异丙醇等有机溶剂不得超过5%

3.避免甲醇、盐、碱、金属离子、胺类，其他有机溶剂和PH大于3的水

4.避免磷酸/硝酸/盐酸

5.色谱柱用0.005M 硫酸保存

四．开始使用步骤

1.设置适宜的柱温，最高工作温度不得超过65°C

2.流速设为0.1ml/min

3.柱温升到设定值后逐渐增大流速到规定流速，最大不得超过1.0ml/min

五．结束程序

1.过夜：调节流速为0.1ml/min，保持系统正常工作，保持柱温稳定

2.长时间不用：使色谱柱应保存在0.005M 硫酸中，关闭系统，降低柱温至室温，卸下色谱柱，塞上色谱柱堵头。

六．清洗程序

1.卸下保护柱与色谱柱

2.反接色谱柱

3.用0.005M H2SO4清洗，流速为0. 2ml/min，65°C，4-12小时以上；恢复色谱柱至初始状态

4.正接色谱柱，在规定的最大流速（最大流速不得大于1.0ml/min）下检测色谱柱。（典型流动相：0.005M H2SO4）

5.如果清洗没有效果，请按以下程序操作：用0.025M H2SO4，温度65°C，清洗4-16小时

七．推荐使用保护柱，货号为：125-0129

操作过程中如有任何疑问，请致电010-67136152  北京金欧亚公司技术部

技术部

北京金欧亚科技发展有限公司

2009年06月18日