STT-201A型多角度突起路标测量仪

使用说明书

一、概述

STT-201A型突起路标测量仪是测量突起路标的主要性能指标——发光强度系数的仪器。该仪器适用于测光实验室、检测中心、交通管理部门和公路施工现场等；它还适用于突起路标生产厂对产品质量的检验。本仪器测量对象为矩形的突起路标。

该仪器设计的主要技术依据为我国国家标准 GB 8416—87，GB / T

3978—1994，GB / T 3979—1997和 GB / T 24725-2009。还参照了其他国家有关标准（如 ASTM-810，ASTM-E809，DIN67520）。该仪器的探测器符合 CIE （国际照明委员会）标准光度观察者的要求，光源色温符合CIE标准A光源，仪器几何条件符合CIE技术文件第54号的规定。故该仪器的技术条件与国际上相一致。

仪器外形与部件的名称如图所示（见下页）。

二、主要技术指标

1、 观测角（α）：0.20~2.00连续可调；

2、 入射角（β1 和β2）：β1为:±00；β2分别为±00  、±50  、±100  、±150  、±200；

3、 光源色温：2856K（符合CIE标准A光源）；

4、 探测器：硅二极管+V（λ）修正（符合CIE标准光度观察者）；

5、 测量范围：0~1999mcd·lx-1

6、 电源：锂电池组7.4V(容量为12Ah)

1、 观测角调节器；       2、上盖板；      3、提手；

4、 调零旋钮；           5、校准旋钮；    6、显示开关；

7、 数显表；             8、转换开关；    9、充电插座；

10、侧盖板；             11、充电器；     12、测量开关；

13、带调角度的底板；     14、试样转动板； 15、被测试样（或校准块）；

16、入射角（β2）刻度。

三、测量步骤

突起路标的逆反射发光强度系数测量步骤如下：

- 充电：

测量前应将仪器充足电，充电方法如下：

1.1首先将仪器转换开关（8）拔至充电位置，然后将充电器（11）接上交流电源（220V，50Hz），再将充电插头插入充电器插孔（9）上

1.2 接好电源后，充电器上的指示灯显示红色，此时在进行充电，直至指示灯显示绿色为止，此时电池已充足了电。

2、  零位调整：

测量时先调零，调整步骤如下：

  - 在试样台（14）上先不要放置被测试样（或校准快）；

  - 将仪器主机放在底板（13）上，仪器主机前端两侧下部边缘上备有对准的凹槽标记，应与底板（13）上两边的定位块对准，使其边缘对齐

  - 将转换开关（8）拨到测量位置，并将显示开关（6）置于“开”，显示器（7）即有数字显示；

  - 按下测量开关（12）数显表（7）显示数字应为零，若不为零，则转动调零旋钮（4）使数显表（7）显示数字为零，零位调整完毕。

- 仪器校准：

零位调整后，接着对仪器进行量值校准，校准时校准块的几何条件：

观测角α=0.20；入射角β1=00  β2=00  。 校准步骤如下：

  - 将主机从底板（13）上移开，在底板（13）的试样台（14）上放置校准块（15），其被测面前端应与试样台（14）的凸起边靠齐；

  - 转动试样台（14），使其刻线对准底板（13）上的入射角刻度（16）上的0（即β2=00）；

  - 将主机按2.2条的方法重新放置到底板（13）上；

  - 调节观测角调节器（1），至0.20（即α=0.20）；

  - 按下测量开关（12），约预热1-2分钟后观察数显表（7）的读数，待读数稳定后，即可读出发光强度系数值R。此值应与校准块所给定的值相等。若不相等，则需调节校准旋钮（5），使显示值等于校准块的给定值。此时以前已经校准完毕，即可进行测量。

- 室内试样测量：

测量时，先将被测试样放置在试样台（14）上，调节所需的入射角β2即观测角α。按下测量开关（12）。预热后数显表（7）中显示值，即为被测试样的发光强度系数值R。测量完毕后，松开测量开关（12），将显示开关（6）置于“关”，转换开关（9）拨至关闭位置。

- 室外现场测量：

  - 测量前，仪器零位调整及校准步骤与上述2、3条相同；

  - 现场测量时，需使用两块备用的方形孔黑板，其中一块板入射角（β2）为00另一块板入射角（β2）为50；

  - 测量步骤：

    - 入射角为00的方形孔黑板的孔口套入被测突起路标块上；

    - 将主机放在方形孔黑板上，方法同2.2条所述；

    - 调节观测角(α）,使其为0.20；

    - 将转换开关（8）拨至测量位置，显示开关（6）置于“开”；

    - 按下测量开关（12），观察数显表（7）中的显示值，预热稳定后，读出示值即为发光强度系数值R；

    - 若测量α=0.20、β=50 的发光强度系数值，则需要使用入射角（β2）为50方形孔黑板，其步骤同上：

    - 若需测量其他条件下发光强度系数值，步骤同上；

    - 测量完毕后，显示开关（6）置于“关”，转换开关（8）拨至关闭位置

四、电池更换

1、 若电池已损坏，必须更换电池。此时应将侧板（10）取下；

2、 将电池连在转换开关（8）的两个焊点断开，将旧电池取下。重新焊上新电池。（请注意不要讲电池+、-极弄错）；

3、 将新电池放入仪器中；

4、 将侧面板（10）装上。

五、仪器附件

1、 室内测量用带调角度的底板（13）壹块；

2、 现场测量用方形孔黑板两块，入射角（β2）分别为00和50；

3、 突起路标校准板块壹块；

4、 充电器壹台；

5、 出厂校准证书壹份。

六、注意事项

1、 突起路标校准块的校准值的几何条件是: 观测角（α）为0.20，入射角（β2）为00。为保证量值准确，校准块要妥善保存，不得弄脏损坏；

2、 该仪器为精密光学仪器，应注意防潮；

3、 使用和搬运过程中，应注意防震，以免造成量值失准；

4、 仪器各固定部件不得随意拆卸，以保证仪器的正常准确使用。