DJCK-2 裂 缝 测 宽 仪

使 用 说 明 书

一、仪器组成

DJCK-2裂缝测宽仪由带刻度线的视频显示屏、显微摄像测量探头、信号传输电缆组成。见图1。

图1 DJCK-2 裂缝测宽仪组成

二、技术参数

放大倍数：40；

测量范围：0.02—2.0mm；

估读精度：0.01mm；

使用电压：12VDC（8节充电电池）；

尺寸：主机：270×15×50（mm）；

测量头：40×40×60（mm）；

重量：800g。

三、使用方法

1.裂缝宽度测量：用电缆连接显示屏和测量探头，打开电源开关，将测量探头的两支脚放置在裂缝上，在显示屏上可看到被放大的裂缝图像，稍微转动摄像头使裂缝图像与刻度尺垂直，根据裂缝图像所占刻度线长度，读取裂缝宽度值（见图2）。

图2 裂缝宽度测量示意图

2.仪器校验：校验标准刻度板上分别有宽度为0.02、0.10、0.20和1.00mm的刻度线。分别把摄像测量头支脚放在不同宽度的刻度线上，屏幕上读取相应的刻度线宽度。当误差小于0.02mm时，仪器方可正常使用。

四、注意事项

- 使用前应先进行校验，校验正常后，再使用；

- 校验时，误差超过0.02mm时，请将仪器送回厂家校验维修。

- 摄像镜头：可用橡皮囊吹或用软毛刷进行清洁；

- 用后应及时充电，长期不用每月应充电一次。

- 连接测量探头的插头为自锁式插头，插连线时将信号线插头的红点与探头的红点对齐后插入即可，拔下时用手捏住插头根部的螺纹处直接拔出。切勿左右旋转或用力拉线，以免造成探头内部线路损坏。

五、故障排除

- 按下电源，屏幕无显示：

①检查连线是否连接好；

②电池是否充足电。

- 观测裂缝时，边缘图像模糊，检查被测裂缝表面是否高低不平，调整测量探头使之垂直于裂缝。

- 校验时，刻度线边界模糊：

检查校验板是否为正面朝上。