LP-100型数显液塑限联合测定仪操作规程

1、取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验,如土中含大于0.5㎜的颗粒或夹杂物较多时,可采用风干土样,用带橡破头的研杵或用木棒在橡皮上压碎土块,试样必须反复研碎,过筛,直至可研碎的土块全部通过0.5㎜筛,取筛下土样用“三皿法”或“一皿法”进行制样;

(1) 三皿法,取筛下土样200克左右,分开放入三个盛土皿中,用吸管加入不同数量的水或自来水,土样的含水量分别控制在液限、塑限以上和它们中间状态附近,用调土刀调匀、盖上湿布、放置18小时以上。

(2) 一皿法: 取筛下土样100克左右放入一个盛土皿中,用上述方法加水、调土闷土。

为土样的含水量控制在液塑限以上,在进行锥入深度和含水量测定后,依次加水,按上术方法进行第二点和系三点入土深度和含水量测定,该两点和含水量应分别控制在液塑限中间状态附近和液限附近,但加水后充分搅拌均匀、闷定时间可适当缩短。

2、将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯、用力压密、使空气也、逸出、对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实,试验杯装满后,刮成与杯边齐平。

3、调平LP-100型数显液塑限联合测定仪,提起锥杆,按下百分表、将百分表调零。

4、将装好土样的试杯放在数显液塑限联合测定仪的升降盘座上,调整升降并帽(或调整升降盘)待锥尖与土样表面刚好接触时停止升降、紧固并帽、接通电源,找开电源拔动开关,按下工作按钮、园锥自动下落,达到5秒钟时,园锥径释放器自动锁紧停止下落,按下百分表表头接触倒园锥上平面、这时的读数值就是该土样的锥入深度h1

5、 改变锥尖与土体接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1厘米)重复3条及4条步骤得锥入深度h2 h1 h2允放误差小于0.5毫米,否则应重作,取h1 h2平均值作为平均锥入深度h0

6、去除锥尖入土处凡林,取10克以上的土样两个,分别装入称量盒内、称重(准确至0.01克)、测其含水量W1W2(计算到0.1%)计算含水量平均值W0

7、重复2、3、4、5、6条步骤,对其它两个含水量土样进行试验,并测其锥入深度和含水量。

8、在双对数座标纸上以含水量W为横座标,锥入入深度为纵座标,点绘三个不同含水量的H-W图,连此三点,应呈一条直线,如三点不在同一直线上,可用较高含水量的点和通过其于两点的重心处一点连成直线。

9、在H-W上,查得入土深度H=20毫米所对应的含水量W,即为该土样的液限We

10、根据9条求出的液限We,通过液限与塑限入土深度关系 (hp-We)查得或根据HP=算出HP再由H-W求出入土深度为HP时所对应的含水量W即为该土样塑限WP。