LP-100型数显液塑限联合测定仪故障维修及使用注意事项

1、LP-100型数显液塑限联合测定仪可能出现的故障

(1)不显示数字；

检查电源保险，开关按键。电源保险在机壳后底部，保险管型号为1A/250V

(2)按下“测量”键不工作；

检查测量按键，电磁弹簧等(打开顶盖，看弹簧是否卡住)。

(3)接触指示灯不亮；

检查+12V电源及发光管，接触指示电路。

2、LP-100型数显液塑限联合测定仪注意事项

(1)维修仪器不能带电进行焊接，维修人员要有一定的电子技术。

(2)电路上可调元件不能随便调动，否则精度及线性都无法保证。

(3)锥尖在使用(拧上卸下)时要特别小心，用手捏着慢慢旋动，不要碰伤锥尖。用后擦干泥土，涂少许凡士林。备用锥尖等请妥善保管。