原子吸收分光光度计的操作规程

一、开机

1开稳压电源，待电压稳定在220伏后开主机电源开关;

2开空压机;

3开燃气钢瓶主阀，乙炔钢瓶主阀最多开启一圈;

4开排风扇和冷却水。

二、 测试

1.装上待测元素空心阴极灯，调节灯电流与波长至所需值;

2.点火，设置仪器测试参数;

3.将毛细管插入去离子水中，调零、将进样毛细管插入溶液，待吸光度显示稳定后，记录测试结果，将毛细管插入去离子水中，回到零点，依次测定。

三、关机

1. 测试完毕后，在点火状态下吸喷干净的去离子水清洗原子化器几分钟;

2. 关闭燃气钢瓶主阀，待管路中余气燃净后关闭仪器的燃气阀门;

3. 松开仪器面板上燃气和助燃气旋钮，将灯电流旋至零;

4. 关仪器电源，关稳压电源;

5. 关排风扇和冷却水;

6. 将燃气钢瓶减压阀旋松;

7. 顺序关燃气，空压机，阴极灯。旋钮复位，关光电倍增管负高压电源，总电源。

8. 用滤纸将燃烧头缝擦干净。

9. 清洗仪器，复位，填写仪器使用记录。