TG328B万分之一机械分析天平的操作使用

TG328B万分之一机械分析天平操作步骤如下：

1. 称量前的准备

1.1 检查各部件是否处于正常状态。检查专用砝码的数目和天平零件部位是否在正确位置上，旋转器上的读数盘应指零。

1.2 检查天平盘是否清洁，如有灰尘或其它杂物，用软毛刷清扫干净。

2. 使用方法

2.1 接通电源后，关闭天平两侧门，轻轻转动开关手柄，使横梁落下，观察光屏上的标线是否与“0”位重合。

2.2 如果离“0”处不远，可轻轻调节零位微调使其重合。

2.3 如标线与 “0”位较远，应关闭天平，调节横梁上的平衡螺丝，再开启天平。

3. 称量方法

3.1 被称物的载体必须干净，不得将称量的药物直接放在天平盘上。称量吸湿性和挥发性强的物体，须放在密闭的容器中进行。称具有腐蚀性的物体时，必须注意不要把被称量物洒落在天平盘或底板上，以免腐蚀天平的零件。被称物应放在盘的正中央。

3.2 过冷和过热的物品都不能直接在天平上称量。凡是经过干燥或灼烧的物品，必须放在干燥器内在室温冷却，方可称量。

3.3 为了缩短称量时间，可在称量之前估计它的重量，把砝码预先放置，以提高称量速度。

3.4 取放被称物和加减法码时，都必须关好升降枢纽，以免损坏天平的部件。开关升降枢纽动作要轻。

3.5 称量后，轻轻关闭升降枢纽，取下被称物并将砝码复位，旋转器的读数盘恢复指零。 关好天平门，切掉电源，罩好天平罩。

4【仪器维护及保养知识 】（电子分析天平的维护）：

4.1 天平箱内的各部件尽可能不要用手直接接触，如必须接触时，应将手指擦干净，最好是戴上干净的手套。

4.2 称量时不要打开前门，以防呼出的热气、水汽、二氧化碳和气流影响称量。读数时，一定要关上天平两侧的门。

4.3 砝码用专用镊子夹取，不可用手直接取用。

4.4 天平处于开启状态时，不可在秤盘上取放物品或砝码。