DDS-11A型数字电导率仪的维护及注意事项

1、电极应置于清洁干燥的环境中保存。

2、 电极在使用和保存过程中，因受介质、空气侵蚀等因素的影响，其电导池常数会有所变化。电导池常数发生变化后，需重新进行电导池常数测定（测定方法见本说明书“四、电导池常数常用测定方法”一节）。仪器应根据新测得的常数重新进行 “常数校正”。

3、测量时，为保证样液不被污染，电极应用去离子水（或二次蒸馏水）冲洗干净，并用样液适量冲洗。

4、当样液介质电导率小于1μS/ cm时，应加测量槽作流动测量。

5、选用仪器程档应能在低一档量程内测量的，不放在高一档测量。在低档量程内，若已超量程，仪器显示屏左侧第一位显示1（溢出显示）。此时，请选高一挡测量。

6、仪器使用完毕后要擦拭干净，存放在干燥通风的地方，以防空气潮湿对仪器造成腐蚀。

7、仪器要交由专业人士保管及操作使用