混凝土氯离子电通量测试仪

DTL-A型混凝土氯离子电通量测试仪符盒美国ASTM C1202、港工JTJ275-2000混凝土抵抗氯离子渗透能力标准、铁建设[2005]160号标准要求，通过量测6小时流过混凝土的电量快速评价混凝土渗透性高低。并根据住房和城乡建设部近期颁布的国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）和行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T193-2009）。用于海工、水工、桥梁、隧道、工业与民用建筑等各种混凝土工程的耐久性设计、生产质量控制与工程验收。
DTL-A型混凝土氯离子电通量测试仪产品优势与特点 
智能保护 该设备所有通道均可独立运，单独控制或分组运行和控制，当某一通道存在过载或短路时，系统立即自动关闭问题的通道，30秒后系统将尝试开启，如过载或短路消失将恢复正常运行，否则系统将在30秒后再次尝试恢复，如连续6次恢复失败，系统将关闭该通道，其它通道均不影响。我们的保护方式绝对不会烧毁任何元器件，当重新开始新试验时所保护的通道继续正常运行。
人性化 设备具有液晶屏显，全中文操作菜单，四向全能导航键，试验中可通过数字键直接对所对应的通道进行数据查看，开关操作，参数设置等操控。还可通过随机赠送的专业版PC桌面软件，实行所有的功能操作及实时数据查看，设备运行时所保护的数据，将在软件运行时自动导入到计算机，并自动分组存储在数据库内，无需人工干预，软件配有曲线生成及报表工具，用户无需三方工具即可生成专业的曲线数据及实验报告和报表，一键数据备份及导出，确保数据安全。
灵巧耐用 由于我国的混凝土标准试样多为100*100*100mm的立方试块，与ASTM C1202标准所用的圆柱体试样不同，在使用该标准时多有不便，因此，本公司根据多年研究结果对ASTM C1202测试系统进行了多项改进，夹具设计既适合立方体也适合圆柱体混凝土试块，试样准备时间很短，经专业设计的独特密封圈，两种试件均可在不涂胶的状态下直接上机进行测试（常规表表面平滑试件，存在缺角及非粗糙面表的试件除外），试样夹具的电极采用耐腐电极，可长期使用。
DTL-A型混凝土氯离子电通量测试仪主要技术参数 
供电电源：220V
输出电压：60V
电压精度：±0.1V
电流精度：±0.1mA
温度测试范围：-55～125℃
温度测试精度：0.0625℃
DTL-A型混凝土氯离子电通量测试仪系统配置
1、DTL-A氯离子电通量测试仪主机：1台
2、专业版测试软件：1套
3、专用数据连接线：1套
4、ASTM试样夹具：6套
5、专用夹具连接线：6条
6、全自动真空饱水机（选配）
7、移动计算机或台式PC机（选配）
8、打印机（选配）