# SDL-II混凝土电通量测定仪（混凝土渗透性测定仪）

产品型号： SDL-II
检测方法：电量法
SDL-II混凝土电通量测定仪（混凝土渗透性测定仪）执行标准：
美国ASTM C1202及AASHTO T277－05标准
国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（GB/T50082-2009）
客运专线高性能混凝土暂行技术条件（铁建设［2005］160号）
海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范JTJ275－2000
混凝土氯离子电通量测定仪（JG/T261-2009）
混凝土制量控制 GB50164-2011
SDL-II混凝土电通量测定仪（混凝土渗透性测定仪）用途概述
电量法通过测定流过混凝土的电量，快速评价混凝土的渗透性高低。此方法适用于中等强度混凝土的渗透性评价。混凝土试样尺寸为100x100x100mm的立方体试块或Ø100×50mm圆柱体试块，实验消耗溶液为0.3摩尔/升NaOH溶液和3%质量百分比的NaCl溶液。该设备广泛应用于混凝土工程结构耐久性设计、混凝土配合比的设计、施工质量波动控制与验收。
SDL-II混凝土电通量测定仪系统配置 
混凝土电通量测定仪主机 
全自动测控软件 
SBS型智能混凝土真空饱水机 
试样夹具 
6通道、9通道、12通道、15通道可选，也可根据用户要求订做，最多可达64通道。 
SDL-II混凝土电通量测定仪产品特点 
高量测精度测试主机 
数据自动存储
独创数据库功能，历史数据可搜索和导出 
试验曲线精细打印
真空饱和系统完全智能化
试样夹具灵巧方便 
产品尺寸110*290*320 mm
主机重量 3500克
主要技术参数

| 型号 | 自动化指标 | 评测能力 | 工作电压 | 测试通道 | 工作环境 | 量测误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDL | 自动采集 自动计算 | C30～C50硅 酸盐水泥混凝土 | ～220VAC 60VDC | 6路、9路 12路可选 | 0℃~50℃ 湿度≤75% | <1% |

测试步骤 
1．将混凝土标准试样切割成厚度为50mm的试块； 
2．将试样在混凝土智能真空饱水机中进行真空饱水； 
3．将真空饱水后的试样安装在试样夹具上； 
4．向固定好的混凝土试样夹具两极分别注入NaCl (负极)、NaOH (正极)溶液； 
5．接通混凝土电通量测定仪的电源及试样夹具的正负极； 
6．连接测试计算机，通过测试软件控制，6小时得出测试结果； 
7．自动数据保存，打印试验曲线与评价结果。

| 混凝土电量法分级标准 |  |
| --- | --- |
| 通过的电量（库仑） | 混凝土渗透性 |
| >4,000 | 高 |
| 2,000~4000 | 中等 |
| 1,000~2,000 | 低 |
| 100~1,000 | 很低 |
| <100 | 可忽略 |