NJ-RCM混凝土氯离子扩散系数测定仪，混凝土氯离子扩散系数用途概述
本仪器采用国际流行的一机多用工作模式，既可以做符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（GB/T 50082-2009）的RCM法，也可以做符合《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）的RCM法实验，从而快速评价混凝土抵抗氯离子渗透的能力，为氯离子侵蚀环境中的混凝土结构耐久性设计以及使用寿命的评估与预测提供基本参数，为高性能混凝土的配合比设计和混凝土结构质量检验评定的依据。
试验适用于骨料最大粒径不大于25mm（一般不宜大于20mm）的实验制作或者从实体中取芯的混凝土试件。试件数据可作为氯离子侵蚀环境耐久混凝土的配合比设计和混凝土结构质量检验评定的依据。

NJ-RCM混凝土氯离子扩散系数测定仪，混凝土氯离子扩散系数主要技术参数

测试通道：6通道、9通道、 12通道、16通道可选
输出电范围：0～400 mA
输出电流精度：±0.1mA
温度准确度：±0.2℃
输出电压：直流 0～60V 可调（±0.1V）
输入电源电压：AC220V±10 /50Hz

NJ-RCM混凝土氯离子扩散系数测定仪，混凝土氯离子扩散系数仪器规格
主机尺寸：385*345*145（mm）
主机重量：5 kg
主机外形尺寸：530*200*420（mm）
饱水机重量：32 kg
饱水机外形尺寸：750*680*400（mm）
扩散系数配件：9 kg
扩散系数配件外形尺寸：610*270*260（mm）
总机重量：46 kg

产品特点
1. 0～60V电压可调，短路自动保护，单通道运行时间，整个电迁移过程实现全自动控制
2.嵌入式微机控制，停电及掉电数据保存，工艺先进、制作精良，性能可靠稳定，测量精度高
3.大屏幕液晶直现，具备实时显示、打印和分析计算功能，下位机大屏幕液晶实时显示数据,可脱离电脑及上位机直接使用，试验完毕输入参数即自动计算试验结果
4.标准RS232串口通讯，连接全自动上位机软件，实时监控过程数据，上位机可计算最终结果，输出试验报告，进行打印分析及存档
5.内置分析计算功能，试验完毕在下位机内输入参数即可自动计算试验结果
6.短路自动保护设计，避免短路造成仪器损伤
7.进口材料制作夹具，测量精度高，使用灵巧方便
8.每次可同时测试两组（6块）、三组（9块）、四组（12块）或五组（16块）混凝土试块
9.附最新款智能型一体式真空饱水机

实验方法
1. 将混凝土切割成直径为100mm、厚度为50±2 mm的圆柱试样；
2．将试样在超声浴中清洗或进行饱水（视所遵循规范而定）；
3．将清洗或饱水后的试样安装在试样夹具上，注入测试溶液，连接测试主机；
4．打开NJ-RCM氯离子扩散系数测定仪主机进行电迁移实验；
5．将电迁移后的试样沿轴向劈开，在劈开的表面上喷涂硝酸银溶液，确定扩散深度；
6．将所需数据输入主机，主机自动计算该通道的扩散系数