混凝土振动台的使用及维护

（一）使用方法

1、将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间（单位：秒）。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。

2、将装满混凝土的试模依次放置在电磁铁的相应位置，开启控制面板上的电磁铁开关，试模即牢固固定在振动台上。

3、按下控制器面板上的启动开关，振动台即启动，运转到预定振动时间，自动切换到制动，经7秒钟后自动断电。

4、关闭电磁铁开关，试模与台面电磁铁脱开，然后即可搬取试模。

（二）维护

1、振动成型完毕之后，台面残留的混凝土应擦洗干净。

2、振动电机和悬挂轴承，应定期加注润滑油。

3、使用完毕，应切断电源。

4、电磁铁不能通电时间过长，否则线圈容易烧毁。

5、仪器使用完以后要擦拭干净，以防表面液体对振动台表面造成腐蚀。

6、振动台应交由专业人员管理操作，使用前要熟读说明书，并对仪器各部件及功能做详细了解。