补偿混凝土收缩膨胀率测定仪的操作使用及维护保养

一、操作使用

1、补偿混凝土收缩膨胀率测定仪在使用前3小时将仪器及标准杆放置在20℃±2℃的测量室内。支起支腿。

2、测量前用标准杆及架板一起在V形槽内校正长度，旋松千分表紧定螺钉，调节千分表位置，使测量头端面轻触标准杆球头，拧紧紧定螺钉，固定千分表。清零千分表，移出标准杆。

3、混凝土试件的放置方法类似标准杆。

4、混凝土试件的制作、养护、测量、计算可按标准GB 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》相关条文或附录进行。

二、维护保养

1、补偿混凝土收缩膨胀率测定仪应安放在平整的工作台上，支撑可靠。

2、标准杆必须小心轻放，不能碰伤两端球面，也不能有弯曲变形。

3、千分表为精密部件，试件在放置及取出时应轻稳仔细，切勿碰撞表杆。使用完毕后应取下装盒。及时检查电池电量，当出现数字错误或无法清零等情况应及时更换同型电池。表杆上仪表油。

4、每次使用完毕后，应在非油漆表面涂少许润滑油，防尘处理。

5、试验完成后将仪器擦拭干净，以防生锈，将仪器储存在干燥通风的地方。

6、仪器交由专业人士使用操作，操作人员在使用仪器前应先熟悉仪器各个部件的功能作用，并认真阅读使用说明书。