人造板划痕试验机的操作使用及维护保养

人造板划痕试验机的基本操作步骤如下：

（1）安装试样----在试验机上将擦净表面的试样放在转盘上用螺母压紧，试验面向上。

（2）选择砝码位置----根据试验要求的试验力确定砝码位置，砝码力值从砝码右方读取，用标尺升降机构将标尺上的水平泡调到中间位置，旋紧螺母定位。

（3）试验----打开机架控制板上的电源开关，按下“试验”键。转盘旋转一周，自动停止，完成一次试验。如果试件需要进行第二次试验，可以用标尺半径调整机构，改变试验半径后，进行第二次试验。

（4）关机----试验结束后，关闭机器电源开关，即可。

为了使人造板划痕试验机处于良好的工作状态、较长的使用寿命，必须定期对试验机进行维护保养。

（1）每次试验以前，将试件安装定位后，再摘去划针上的保护套。

（2）试验砝码不得超过试验机标尺的最大指示力值，以防损坏电机和机件。

（3）试验机长时间不用时，应定期在转动部位注入适量润滑油，以保证机件良好的工作状态。

使用注意事项

（1）在试验过程中，即在电机运转过程中，不允许直接关闭电源开关；

（2）在试验过程中，不得连续开关电源，一般可在关闭电源1-2分钟后，重新打开；

（3）试验结束关闭电源后，应为“划针”套好保护套。

（4）调整试验半径时，应将标尺抬起，以免损坏划针。