DKZ-5000型水泥电动抗折试验机常见故障排除

故 障 现 象（一）：试块断裂后不能自动停止加荷

原因：1.右端行程开关损坏2.左端镗块未压下行程开关

排除方法：1.更换行程开关2.调整镗块位置

故 障 现 象（二）：试块断裂后游动砝码前冲一段距离

原因：游动砝码内半螺母磨损

排除方法：更换半螺母（代号为500-01-03）

故 障 现 象（三）：大杠杆失去平衡

原因：1.平衡铊位置走动2.游动砝码未回到原有零位

排除方法：1.重新调整后锁紧2.转动丝杆,调整到零位

故 障 现 象（四）：游动砝码上按钮不回复

原因：1.按钮孔内有脏物或毛刺2.复回弹簧失效

排除方法：1.清洗，除毛刺2.更换弹簧

故 障 现 象（五）：游动砝码移动时出现停滞

原因：丝杆和大杠杆平面或砝码内滚动轴承有脏物

排除方法：清洗丝杆和大杠杆及砝码内轴承

故 障 现 象（六）：电机不能启动

原因：1.丝杆转动部分卡死2.电机及电器元件损坏

排除方法：1.清洗，去毛刺2.更换元件

故 障 现 象（七）：大杠杆摆动一下即停

原因：1.大杠杆支承刀刃损坏2.刀刃承间有脏物卡住

排除方法：1.更换修理刀刃2.清理刀刃承