Pundit Lab型超声检测仪是(Pundit系列产品中)迄今为止用途最广的一款。它拥有经典 Pundit7所有功能，同时还具有其他优势。在设计时既考虑实验室用途，也因其体积小巧、 结构坚固、功耗最优化，而同样完全适用于现场使用。 
Pundit Lab型超声检测仪具有在线数据采集、波形分析以及所有发射参数全遥控功能。除了传统的传导时间和脉冲速度测量以外，Pundit Lab 超声波检测设备还提供路径长度测量、垂直裂纹深度测量和表面速度测量。Pundit Lab型超声检测仪优化的脉冲整形可用较低的电压实现更宽的发射范围。Pundit Lab型超声检测仪这种将传输电压和接收机增益自动结合的耦合，确保了最佳的接收信号，同时还确保了测量的准确性和稳定性。集成的波形显示允许手动触发接收的波形。 
Pundit Lab型超声检测仪技术参数：

| Pundit Lab型超声检测仪传导时间测量 |  |
| --- | --- |
| 范围 | 0.1 – 9999 µs |
| 分辨率 | 0.1 µs |
| 显示 | 79 x 21 毫米被动矩阵 OLED |
| 传感器 | 优化的激励脉冲 125V、250V、350V、500V 和自动 |
| 接收机 |  |
| 可选增益步长 | 1x、10x、100x、自动 |
| 带宽 | 20 kHz – 500 kHz |
| 内存 | 非易失，> 500 测量值 |
| 区域设置 | 支持公制和英制单位 |
| 电源 |  |
| 电池 | 4 x AA 电池（> 20 小时持续使用时间） |
| 电源线 | 5v, <500mA，通过 USB 充电器 |
| PC | 5v, <500mA，直接通过 USB 线缆 |
| 机械 |  |
| 尺寸 | 172 x 55 x 220 mm |
| 重量 | 1.316kg（含电池） |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | -10° 到 60°C（0° 到 140°F） |
| 湿度 | <95% RH，非冷凝 |

Pundit Lab型超声检测仪产品特点：
集成的波形显示
遥控：USB 连接和 Pundit Link 应用程序允许
开放的接口：还可用第三方软件对仪器进行全遥控
直接在 PC 上进行数据记录
多个电源选项：Pundit Lab 使用电池,或通过交流电源适配器供电，也可通过 USB 连接由　PC 供电。 
广泛的传感器：超声波测试设备 Pundit Lab 支持 24 kHz 到 500 kHz（传感器）
广泛的传感器，使它不仅适用于混凝土和岩石，还适用于其他材料，如石墨、陶瓷、木材等。用于粗糙表面的指数传感器和用于估计动态弹性模量的横波传感器使产品组合更加完善。 
Pundit Lab型超声检测仪产品功能：
Proceq 开发的基于 Windows 的软件 Pundit Link 可发挥超声波测试设备 Pundit Lab 的全部功能，向用户提供以下功能：

波形可视化和分析，将您的 PC 变成示波器。
触发点的相互调整 
在线数据采集 
仪器的全遥控，包括可编程数据记录功能
将数据导出到第三方应用程序
符合标准：
Pundit Lab型超声检测仪符合以下标准： 

EN12504-4（欧洲）
ASTM C 597-02（北美）
BS 1881 Part 203（英国）
ISO1920-7:2004（国际）
IS13311（印度）
CECS21（中国）
Pundit Lab型超声检测仪附件：

|  |  | 标准的 54kHz 传感器 新的设计提高了性能,增加了测量的范围和稳定性。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 150kHz和250kHz传感器 这两个传感器有更高的分辨率,但是降低了测量的范围。用于颗粒较细的样品。 |
|  |  | 54kHz指数传感器 用于粗糙表面且无耦合剂的使用。与Pundit Lab+结合使用，无需外部放大器。 |
|  |  | 500kHz传感器 用于颗粒细致的材料，如岩石、陶瓷。 |
|  |  | 250 kHz横波换能器 用于结合使用标准的纵波换能器测量动态弹性模量的材料测试。 |
|  |  | 传感器支架 特别用于混合测量例如测量表面速度或裂缝深度。 |