C62非金属超声检测仪用于岩体、混凝土及其它非金属材料力学参数测试；结构混凝土强度及缺陷检测；裂缝深度检测；表面损伤层厚度检测(受冻层/烧伤层)；声波透射法检测基桩完整性；岩体完整性、风化评价。
C62非金属超声检测仪产品用途
声波透射法检测基桩完整性； 
超声法检测混凝土内部缺陷，如不密实区域、蜂窝空洞、结合面质量、表面损伤层厚度等；
超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度；
超声法检测混凝土裂缝深度；
单孔一发双收检测岩体、混凝土等非金属材料的孔壁完整性；
地质勘查、岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。
C62非金属超声检测仪依据规范
建筑基桩检测技术规程-------------------------------------------JGJ 106 —2003
公路工程基桩动测技术规程---------------------------------------JTG/T F81-01-2004
超声法检测混凝土缺陷技术规程-----------------------------------CECS 21：2000
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程---------------------------CECS 02：2005
C62非金属超声检测仪性能特点
快速、准确的声参量自动判读。实时动态波形显示，保证了检测的效率；
人性化的软件设计。仪器测试界面直接面向用户和工程测试现场，并且有帮助信息，用户可以方便的使用；
图形化显示测试结果。测试以后可以分析结果可以图形化显示，用户可以直观的观察分析结果；
可测试回弹值。可直接外接回弹仪进行超声回弹综合法测试，并分析结算得到混凝土的推定强度。此功能申请国家专利。
信号接收能力强。在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米；
主机直接为径向换能器供电。无需外接电源，性能可靠稳定；
标准USB存储设备。大容量移动存储器（U盘1G）；
内置电池供电。内置锂电池，供电时间达6h，如选配外置电池，供电时间可长达12小时，完全可满足客户野外长时间测试需求。
仪器便携。体积小、重量轻（约1.75kg），携带方便。
具备扩展功能。可扩展冲击回波法测厚功能（可用于单面测量混凝土厚度）；
功能强大的专业windows数据分析处理软件。机外数据分析软件界面友好，性能可靠，可以分析处理直接生成报告，亦可把分析结果导入word、Excel中，方便用户进行后期的数据处理
C62非金属超声检测仪技术指标

| 项 目 | 技术指标 | 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控单元 | 高性能嵌入式工控机 | 显示单元 | 640×480高亮TFT真彩液晶屏 |
| 操作方式 | 键盘 | 存储器 | 1G（内置）＋1G（U盘） |
| 通用接口 | USB口 |  |  |
| 通道数 | 双通道 | 最大采样长度 | 64k |
| 触发方式 | 连续发射、外触发 | 发射电压（V） | 65、125、250、500、1000可选 |
| 接收灵敏度 | ≤30μv | 放大器增益 | 82dB |
| 放大器带宽 | 5Hz～500 kHz | 采样间隔（周期） | 0.05μs～6.4μs，8档可调 |
| 声时精度 | 0.05μs | 幅度分辨率 | 0.39% |
| 供电方式 | 内置高性能锂电池，连续工作6h | 可外接回弹仪 | 是 |
|  | 外置高性能锂电池，连续工作6h（选配） | 主机尺寸(长宽高) | 260 mm×185 mm×60 mm |
|  | 12V直流接口 | 主机重量 | 1.75 kg（含内置电池） |
|  | 交流100V~240V、50/60Hz | 工作温度 | -10℃—+40℃ |