40B标养箱的使用说明

一、40B标养箱使用方法：

1、箱体就位，调好水平，接好地线，静止24小时，向水箱内加清洁水，水位超过加热管。

2、打开箱门，取出增湿器。开侧门，将增湿器放入上托盘上，取下透明水箱，反过来，逆时针旋下水箱盖，加满清洁水(蒸馏水最好)，加完水后旋上水箱盖，放回增湿器母体，然后将增湿器喷嘴按上，最后将增湿器插头插入侧门内插座。打开电源开关，将喷雾旋扭调节到最大位置。养护箱温控仪温度、湿度出厂时已调好。

3、接通电源，使仪器开始工作，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时进行

二、40B标养箱使用注意事项：

1、养护箱应在通风、干燥、平整、无腐蚀的环境中使用，日常使用中注意保持水箱、增湿器的水位，以保证正常使用。

2、养护箱就位后，需静止24小时方能通电开机，电压不准低于160V或高于240V，电压不稳会烧坏控制仪，必须用稳压电源。

3、压缩机不能频繁启动，制冷工作停电或停止必须间隔5分钟，再开始二次启动，以免损坏压缩机。

4、设备不准倒置，以免压缩机润滑油和制冷剂混合，损坏制冷机组。

5、搬运时不得倾斜45度。

6、工作前进行绝缘测试，以免漏电发生危险。

7、加入水箱内的水最好是40℃.

三、40B标养箱常见故障及排除方法：

1、仪表显示不工作

(1)电源未接通，检查保险丝和插头。

(2)电源开关以坏，更换新开关。

(3)仪表输出线脱落，插头未插紧。

(4)接触器烧坏，更换相同型号的接触器。

2、不制冷

(1)温控仪给定值是否正确，温控仪未输出信号调定给定值或检查温控仪保险丝。

(2)温控仪输出信号接触器不工作，换接触器。

(3)制冷剂泄露。

(4)压缩机不工作，将压缩机直通电源，如仍不工作，即说明热继电器或压缩机烧坏，必须更换热继电器或压缩机。

3、整机不加热

(1)温控仪及接触器烧坏需更换。

(2)加热管脱水烧坏，更换相同功率电加热原件。

4、箱内湿度低于给定值不增湿

(1)检查给定值是否正确，然后将温控仪上的开关拨向关，查看是否喷雾，如果不喷雾，说明增湿器出现故障。

(2)当数显值低于给定值时，湿控仪灯是否变红色，如不变应将回差值适当调小，变红色而不增湿应检查增湿器。

(3)增湿器如不正常工作，首先要检查换能器上有无水垢、杂质，换能器必须保持干净，再则水箱是否断水。

(4)温控仪不能输出信号应检查仪表，温度如显示01-10％时不属异常情况，用干布擦去传感器探头上的水迹，即能正常显示。

5、磁力胶条不严密  用加温方法将磁胶条拉宽 (用电吹风)

6、箱胆漏水   用环氧树脂粘接或塑料焊接。

四、40B标养箱加湿器维护

1、当不使用加湿器时，请将电源开关关掉，拔下插头。

2、出现下列情况时必须清洗加湿器:

（1）出现难闻的气味。

（2）雾正常但雾喷不出来。

（3）雾小或不发雾。

3、如何清洗加湿器

（1）清洗时先取下加湿器的旋盖，千万不要把加湿器浸泡在水中。

（2）不要使用洗涤剂、煤油、酒精或玻璃家具的化学抛光剂，也不能使用超过50℃热水。