ZC3-A混凝土回弹仪是符合JGJ/T23-2001技术规程的ZC3-A型回弹仪用于检测10-60Mpa范围内的砼抗压强度，系统标准能量为2.207J，示值系统为指针直读式的中型回弹仪并由国家计量检定规程《混凝土回弹仪》（JJG817-93)及行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的主编单位-陕西省建筑科学研究设计院监制。

| 特点 | 轻便（比同类产品省力2/3）、灵活、价廉、不需电源、易掌握、按钮采用拉伸工艺不易脱落、指针易于调节摩擦力，是适合现场使用的无损检测的首选仪器。 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 指针长度：20.0±0.2(mm) 指针摩擦力：0.65±0.15(N) 弹击杆端部球面半径：25±1.0(mm) 弹击拉簧刚度：785.0±40.0(N/m) 弹击锤脱钩位置：刻度线“100”刻线处 弹击拉簧工作长度：61.5.0±0.3(mm) 弹击锤冲击长度 ：75±0.3 弹击锤起跳位置：刻度尺“0”处 钢砧率定值：80±2（我厂出厂产品控制在80-81之间 |
| 装机组成 | 回弹仪一台、磨石、弹击拉簧、缓冲簧、螺丝刀、说明书等 |