DTS-5型电动油毡不透水仪使用操作及注意事项

DTS-5型电动油毡不透水仪使用和操作：

1、在系统无气泵压力的情况下,关闭放水阀8,透水盘截止阀9,10,11,打开加水阀6,放气阀7,向气液转换缸内加水至距缸顶50mm处.

2、调节减压阀,使气压达到试验要求的压力.分别慢慢旋开透水盘截止阀9,10,11,使水缓慢充满不透水盘(不透水盘内水位与小O型圈平齐)后关闭截止阀,然后将试样放在不透水盘上,尽量使试样和不透水盘内的水充分接触,用压盖将试样固定在透水盘上,并用螺栓压紧压盖.

3、打开电源开关,并将报警开关旋到"开"的位置.调整时间继电器至所需时间,分别打开透水盘截止阀9,10,11.将计时旋钮开关置于"开"位置,开始计时.计时完毕发出讯响信号.然后断开计时开关.当试样出现透水现象后,仪器会自动发出声光报警.

4、试验完成后,关闭透水盘截止阀9,10,11,旋松压盖螺栓,取出试样.

5、重复步骤3～8可进行下一次试验.

6、长期不进行试验时,应打开放水阀将水排空,同时打开所有阀门和不透水盘压盖,保证系统处于干燥,通风状态,以防金属零件生锈.

DTS-5型电动油毡不透水仪使用注意事项

1、不透水仪必须安全接地.

2、不透水盘应保持干净,干燥,每次试验后须用棉布擦干净.

3、气液转换缸内水位不能超过刻度线.

4、压力表需每年校验一次.

5、试验时试验人员不应随意离开,如需离开请关闭电源和不透水盘截止阀.