石粉含量测定仪使用说明

一、石粉含量测定仪操作方法

时间设定：接通电源，先按“时间设置”拨码器，时间显示为3位。最大时间为999秒。例如：设定搅拌时间为8分钟，拨码器设为480。搅拌8分钟后，搅拌自动停止。如需继续搅拌4分钟，可将拨码器设为240，按一下清零开关仪器从新工作，即搅拌4分钟后停止。每次搅拌停止后，仪器能自动蜂鸣报警。

转速设定：当仪器接通电源后，拨动“速度选择”开关，速度600转/min，可转换为400转/min。

启动仪器：当时间与速率设定完成后，按下启动开关，即进入搅拌状态。如中途停止搅拌，再次按下启动开关又进入工作状态。

二、石粉含量测定仪试验步骤

1、标准亚甲蓝溶液910.0g/L±0.1g/L标准浓度)配制；

(1)测定亚甲蓝中的水分含量w。称取5g左右的亚甲蓝粉末，记录质量mh，精确到0.01g。在100℃±5℃的温度下烘干至恒重(若干温度超过105℃，亚甲蓝粉末会变质)，在干燥器中冷却，然后称重，记录质量mg，精确到0.01g。按式(T0349-1)计算亚甲蓝的含水率w

w = (mh-Mg)/mg×100

式中：mh—亚甲蓝粉末的质量(g)；

mg—干燥后亚甲蓝的质量(g)。

(2)取亚甲蓝粉末(100＋w)(10g±0.01g)/100(即亚甲蓝干粉末质量10g)，精确至0.01g。

(3)加热盛有约600mL洁净水的烧杯，水温不超过40℃。

(4)边搅动边加入亚甲蓝粉末，持续搅动45min，直至亚甲蓝粉末全部溶解为止，然后冷却至20℃。

(5)将溶液倒入1L容量瓶中，用洁净水淋洗烧杯等，使所有亚甲蓝溶液全部移入容量瓶，容量瓶和溶液的温度应保持在20℃±1℃，加洁净水至容量瓶1L刻度。

(6)摇晃容量瓶以保证亚甲蓝粉末完全溶解。将标准液移入深色储藏瓶中，亚甲蓝标准溶液保质期应不超过28d。配制好的溶液应标明制备日期、失效日期，并避光保存。

2、制备细集料悬浊液

(1)取代表性试样，缩分至约400g，置烘箱中在105℃±5℃条件下烘干至恒重，待冷却至室温后，筛除大于2.36mm颗粒，分两部分备用。

(2)称取试样200g，精确至0.1g。将试样倒入盛有500mL±5mL洁净水的烧杯中，将搅拌器速度调到600min，搅拌器叶轮离烧杯底部约10mm。搅拌5min，形成悬浊液，用移液管准确加入5mL亚甲蓝溶液，然后保持400r/min±40r/min转速不断搅拌，直到试验结束。

3、亚甲蓝吸附量的测定

(1)将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部，使其不与任何其它物品接触。

(2)细集料悬浊液在加入亚甲蓝溶液并经400r/min±40r/min转速搅拌1min起，在滤纸上进行第一次色晕检验。即用玻璃棒沾取一滴悬浊液滴于滤纸上，液滴在滤纸上形成环状，中间是集料沉淀物，溶液的数量应使沉淀物直径在8mm~12mm之间。外围环绕一圈无色的水环。当在沉淀物周围边缘放射出一个宽度约1mm左右的浅蓝色色晕时，试验成为阳性。

(3)如果第一次的5mL亚甲蓝没有使沉淀物周围出现色晕，再向悬浊液中加入5mL亚甲蓝溶液，继续搅拌1min，再用玻璃棒沾取一滴悬浊液，滴于滤纸上，进行第二次色晕试验，若沉淀物周围仍未出现色晕，重复上述步骤，直到沉淀物周围放射出约1mm的稳定浅蓝色色晕。

(4)停止滴加亚甲蓝溶液，但继续搅拌悬浊液，每1min进行一次色晕试验。若色晕在最初的4min内消失，再加入5mL亚甲蓝溶液；若色晕在第5min消失，再加入2mL亚甲蓝溶液。两种情况下，均应继续搅拌并进行色晕试验，直至色晕可持续5min为止。

(5)记录色晕持续5min时所加入的亚甲蓝溶液总体积，精确至1mL。

4、亚甲蓝的快速评价试验

(1)按三.2.(1)及三.2.(2)要求制样及搅拌。

(2)一次性向烧杯中加入30mL亚甲蓝溶液，以400r/min±40r/min转速持续搅拌8min然后用玻璃棒粘取一滴悬浊液，滴于滤纸上，观察沉淀物周围是否出现明显色晕。

5、小于0.15mm粒径部分的亚甲蓝值MBVF  的测定

按三.1~三.3的规定准确试样，进行亚甲蓝试验测试，但试样为0~0.15mm部分，取30g±0.1g。

6、按T0333的筛洗法测定细集料中含泥量或石粉含量。