DDS-11A电导率仪使用说明

一、使用步骤

a、 接通电源前观察表头指针是否指零，若有偏差调节表头下方机械零位，使其指至零位。

b、 接通电源，仪器预热10分钟。

c、 将电极浸入被测溶液(或水)中，须确保极片浸没，将电极插头插入电极插座。

d、 调节“常数”钮，使其与电极常数标称值一致。例如：所用电极的常数为0.98，则把“常数”钮白线对准0.98刻度线。

e、 将“量程”置在合适的倍率档上，若事先不知被测液体电导率高低，可先置于较大的电导率档，再逐档下降，以防表头针打弯。

f、 将“校正-测量”开关置于“校正”位，调“调整”钮使表头指针指满刻度值1.0。

g、 将“校正-测量”开关置于“测量”位，表头指示数乘以“量程”倍率，所得值即为溶液电导率。

例：测量纯水时“量程”置于×0.1(红)档，指示值为0.56，则被测电导率为0.56×0.1=0.056us/cm(17.85MΩ·cm)。

“量程”置×102，指示数0.5，则被测值为0.5×102=50us/cm。

h、 “量程”置黑(B)点档，则读数为表头上行刻度0～1，“量程”置红(R)点档，则读数为表头下行刻度0～3。

i、 当溶液电导率大于104us/cm(电阻小于100Ω)，即高电导测量时，请用DJS-10C型电极，这时“常数”钮调在常数标称值1(即10)位置上。

例：所用电极常数为10.4，使“常数”钮置1.04，被测值=指示数×倍率×10。

j、 本仪器可长时间连续使用，可将输出信号接记录仪进行连续监测。

注：

(1)、低电导测量(电导率小于100us/cm)，例如测量纯水、锅炉水、去离子水、矿泉水等水质的电导率时，请选用DJS-1C光亮电极。

(2)、测量一般溶液的电导率(30～3000us/cm)，请采用DJS-1C铂黑电极。

(3)、测量3000～104us/cm的高电导溶液时，应使用常数为10的铂黑电极。

二、维护保养

1、 本仪器采用优质进口集成电路几乎不产生故障，但机箱的电位器、开关经长时间使用有可能损坏需更换。

2、 防止湿气、腐蚀性气体进入机内。电极插座应保持干燥。

3、 电极使用完毕后应清洗干净，然后用净布擦干放好。

4、 盛放被测液的容器须干净，无离子污染。