SCY-1型建材烟密度测定仪操作步骤

1. 仪器效准：每次试验前，当“光通量”校正为100时，分别用标准的滤光片遮住接收口进行挡光束试验，其“光通量”数显值分别于标准滤光片标定透光率值之差平均值应小于3％(绝对值)。

2. 先打开计算机并打开烟密度测定仪的操作主界面，然后打开燃气阀调节燃气的工作压力为210Kpa。

3. 打开“电源及光源”，点燃本生灯，按下“复位”键，燃烧预热3min。

4. 按下“校正”键，使数显光通量稳定在100±1。然后用一不透光的光片挡住测量光束，其光通率应显示为0。

5. 将试样平放在试样支架的钢丝网上，其位置应处于本生灯测试状态时，燃烧火焰能对准试样下表面的中心位置。试样表面应向下放置，如试样在试验中出现移位，可用金属网卡住试样。

6. 关闭烟箱门，点击主界面上的“测试”键或按下机箱面板上的“测试”键，此时本生灯自动转入测试工作位置，开始测试，显示窗显示测试时间和此时对应的烟密度值(吸收率)。计算机上并自动记录时间、烟密度值和烟密度的曲线。

7. 每个试样测试进行4min测试结束，本生灯自动复位。重复6、7，步骤同一种试样作三次平行测试。每次测试结束后，应立即打开烟箱门，启动排风扇排除烟箱内的烟雾，同时用试镜纸擦除箱内的两个玻璃圆窗。

8. 试验完毕后关闭燃气，按计算机上打印键可以打印出16个测试平均值的清单和试验的积分曲线，还可以打印出240个测试平均值的清单。测试全部结束后应清洁烟箱。

9. 每次试验必须记录试验时的状况，如燃烧、发泡、熔融、滴落、分层等现象。