SG-6多功能直读式测钙仪厂家说明书

SG-6多功能直读式测钙仪使用说明：

1)功能选择。用于选择不同的测量功能，分别在mV电位计，C1石灰剂量，C2水泥剂量，CaO之间切换。功能选择键会解除数据的锁定功能。

2)校准。按下校准键3秒钟，仪器进入校准状态，在校准状态下，轻按校准键，用于切换需要校准的功能项。此时操作写校准点1，写校准点2有效。

3)自动测量。按下自动测量后，自动启动搅拌，60秒后，搅拌停止，再过20秒，显示数据锁定不再变化。在数据锁定状态下，按下功能选择键切换功能可以解除锁定。

4)清零。当前电压清零，该功能仅仅在mV电位计下用于清除当前电压零点，用于自动显示两次测量的电位的差值。

5)打印。用于打印当前试验结果。操作前确认已经正确连接了打印机电源，数据线，并确保打印机正确安装了打印纸和色带，并处于联机状态。

6)启动/停止。搅拌电机的启动与停止。

7)调速。搅拌电机调速，可以在3档速度中来回选择。

8)电源。仪器电源开关。

SG-6多功能直读式测钙仪操作规程：

1. 根据测试要求，配制相应的校准溶液对仪器进行校准。校准时，选用“手动” 或“自动”形式，对校准溶液和被测样品溶液进行搅拌，并选择“校准 1”或 “校准 2” ，仪器显示数值为“校准溶液 1”或“校准溶液 2”的数值。

2. 对仪器和电极进行自查。接通电源，不接电极，把工作选择开关置于“mV” 、 “校准 1” 、 “手动” 、 “烧杯位置” “启动” 检查仪器能否正常显示； 0.1mol 等， 用 的 Nacl 溶液代替蒸馏水配制 0.1mol、 0.01mol 两种氯化钙溶液， 仪器置 “Mv” 档，用活化好的电极，分别测量两个溶液的电位 E1、E2，E1-E2 应大于 25mV。

3. 根据不同的试验目的和要求进行测试

(1). 测石灰中的有效钙：

①按要求准备试样；

②按要求校准仪器。

③石灰试样 测定：将石灰样品溶液置仪器顶部“烧杯位置” ，按“启动”按钮，溶液搅拌， 搅拌指示灯亮，将电极浸入溶液，待溶液搅拌停止，搅拌指示灯灭，再待至 “锁定”红灯亮后记下仪器显示数值。提起电极，取下第一个试样，清水冲 洗电极并用的平均值作为该石灰样品的有效钙测量值。对第二个第三个试样 进行上述操作，取三次平均值为样品的测量值。 (2). 测水泥(或石灰)稳定土中的水泥(或石灰)剂量：

① 按要求准备标准溶 液和施工现场的样品溶液；

②按要求校准仪器。

③石灰试样测定：将石灰样 品溶液置仪器顶部“烧杯位置” ，按“启动”按钮，溶液搅拌，搅拌指示灯亮， 将电极浸入溶液，待溶液搅拌停止，搅拌指示灯灭，再待至“锁定”红灯亮 后记下仪器显示数值。提起电极，取下第一个试样，清水冲洗电极并用的平 均值作为该石灰样品的有效钙测量值。取两个样品进行平行试验，取两次平 均值为测量值。