TYE-2000型压力试验机安装调试及注意事项

安装及调试

1、安装

为了操作方便，机器可以放置在预制980mmx620mm高出地面300mm的水泥基础上。机器调至水平安装后，应用干净和浸过煤油的棉纱，擦净机器上加工表面所涂的防锈剂，然后表面擦干净并涂薄薄一层机械油。

2、调试

本调试内容仅包括操作前的准备工作，其它内容详见注意事项一节。

(1)注油

打开后门，向油箱中注入适量液压油；

注油量以达到油标中部位置为宜。

注意事项：

当环境温度为15±5℃用GB443-84N68机械油

当环境温度为25±5℃用GB443-84N100机械油

(2)电气联接

把随机电源插头插在相应插座上。电源为380V 50Hz 。

(3)启动油泵排气

将回油阀打开，送油阀打开。旋转电源开关，显示待机状态。按下“启动”键，启动电机，油泵开始工作，持续工作约一分钟后关闭回油阀，打开送油阀，此时可发现下压板缓慢上升，在下压板上升到约20mm时，关闭送油阀并打开回油阀，此时下压板处于回落状态。重复以上步骤3~4次可完全排除系统内气体。