标养箱

一、产品简介：

40B型标养箱根据国家水泥院、交通部对水泥新标准试块标准养护要求而设计制造的，内部采用进口不锈钢板制作，喷雾装置采用超声波加湿、制冷采用大功率压缩机、温湿度（数显）并可装微型打印机（打印时间任意设定），是试验室、质检部门对水泥砼试件养护的理想设备。
二、标养箱技术参数

- 温度控制仪精度：±1℃

- 箱内温差：40A型≤±1℃（40B型≤±2℃）

- 湿度控制：≥95％(可调)

- 工作电压：220V±10％

- 加热功率：600W

- 制冷功率：158W

- 内部尺寸：580×550×1130mm（40B型550×550×1180mm）

- 可放水泥试件：40组

三、标养箱使用说明

1、应将仪器至于通风干燥处，在环境温度2～38℃，相对湿度不大于85%，周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。

2、仪器安放平稳后，应检查门开关是否灵活，电气、制冷等部件是否损坏。

3、将箱内水箱加水至末层搁架以下，电热管以上2cm，把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水，另把测温干湿盒内塑料球内注满水，并把纱布泡入水中。

4、将电源插头插入具有良好接地的220V插座中，按动电源开关，仪器自动进入工作状态。

5、出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为20.0℃±1.0℃，湿度控制值为95%±1.5%，无特殊要求，不能改变控制程序，否则将可能出现控温、控湿超出技术范围，如需要改变控制值数据，可按照控温仪说明书修改程序。

四、标养箱的安装与调试

1. 养护箱安放应注意地面平整，就位后请先旋松右前侧调节脚的十字把手，让活动脚自动顶出至地面，然后旋紧十字把手，养护箱即可保持稳定。

2. 拧下放水口方头管堵,将附件直嘴水龙头绕上生料带后换上。（请注意节头处不应漏水）。

3. 打开下箱门，向下水箱加水，视水深至8~10cm为宜。排水时只要打开直嘴龙头将加热水箱中的废水直接排出。

4. 加湿器加水：请参阅加湿器使用说明书，（加湿器水箱有效容积7.5L,最大雾量连续工作时间为18小时）。养护箱在出厂前其雾量选择旋钮和自动恒湿旋钮均已调好，超声波加湿器的工作与停止，直接由温湿度控制仪控制，使用过程中需注意加湿器水箱的水位情况,不得断水。

5. 温湿度传感器的检查：打开箱门，取出水盒，加入蒸馏水，再把水盒放回箱内，将湿度传感器的纱布浸入水盒内。操作中注意保持洁净，避免油污。然后检查温湿度控制仪温度、湿度值的设定。产品出厂时已设定为20℃±1℃，如无特殊需要，用户无须改动。当用户有特殊要求时，可参照下例重新设定：

当需要进行温度和湿度的控制设定时，先按设定键一次，湿度显示窗显示[PH]，表示已进入湿度控制值的设定状态，此时按▲或▼键，调整湿度设定窗要控制的相对湿度的预设值（湿度控制下限）。 
再按一次设定键，湿度窗显示[PL]，此时的湿度控制显示窗显示控制湿度的回差值，同样，按▲或▼键，可调整控制湿度的回差（回差范围：0~10%）。 
例：将相对湿度的控制值设定在90%，回差设定在5%，那么，当箱内湿度控制范围变动，湿度低于90%时，加湿器开始加湿。当箱内湿度高于95%时，停止加湿。 
在设定湿度回差值状态后，再按一次设定键，温度显示窗显示[P1H]，下限设定显示窗显示温度的下限值，此时按▲或▼键，可调至设定温度的下限值。再按一次设定键，温度显示窗显示[P1L]，下限设定显示窗显示温度的回差值（下限温度控制变动范围），回差的范围为0~10.0℃，? 同样通过▲或▼键来调整回差值。 
在设定下限温度回差值状态后，再按一次设定键，温度显示窗显示[P2H]，上限设定显示窗显示温度的上限值，此时按▲或▼键，可调至温度的上限值。再按一次设定键，温度显示窗显示[P2L]，上限设定显示窗显示温度的回差值（上限温度控制变动范围），回差范围为0~10.0℃，同样通过▲或▼键来调整回差值。 
需要注意的是：回差值指的是设定温度的变化范围，变化范围的下限为设定值，上限为设定值加上回差值。当某一温度设置为20.5℃，回差值设置为0.5℃，则该温度变化在20.5℃~21℃之间。
例：当温度下限设定在19℃，下限回差设定在0.5℃。上限设定在20.5℃，上限回差设定在0.5℃。那么在箱内温度低于19℃时，加热继电器吸合，接通加热设备开始加温，当温度升高到19.5℃时，停止加热。如果箱内温度继续上升，升到21℃时，制冷指示灯闪烁，制冷继电器吸合，开始制冷。当温度下降到20.5℃时，停止制冷。 
全部调整至要求值后，按运行键，仪表即刻回复到正常运行状态。（若不按运行键，10秒钟后仪表自动进入正常运行状态）。

五、标养箱的结构和工作原理：

1、结构

箱体采用内外两层，由外箱体和内箱体，外箱体采用优质冷轧钢板，内箱体采用不锈钢板，搁板采用不锈钢型材制成，防腐蚀性好。内箱体下边的水箱用于加热及辅助增湿，增湿系统以超声波增湿仪为主，水加热蒸发为辅，自动控制系统由控温仪及控湿仪表按给定的温、湿度制冷，加热以及增湿实行自动切换，箱内温、湿度由仪表数字显示。

2、工作原理

温控：当箱内温度低于温控仪下限给定值时，温控仪输出加热信号指令电热原件开始工作，反之温度高于上限给定值时，温控仪指令制冷系统工作，当箱内温度达到所需要求时，即自动停止加热或制冷。

湿控：采用超声波加湿器增湿，能保证箱内湿度达到≥95%,由温控仪自动控制增湿装置，当湿度<95%时，温控仪指令增湿器工作，达到回差值后，自动停止工作，回差值应调在0-1℃，不易过大。

六、标养箱的注意事项：

1、养护箱应在通风、干燥、平整、无腐蚀的环境中使用，日常使用中注意保持水箱、增湿器的水位，以保证正常使用。

2、养护箱就位后，需静止24小时方能通电开机，电压不准低于160V或高于240V，电压不稳会烧坏控制仪，必须用稳压电源。

3、压缩机不能频繁启动，制冷工作停电或停止必须间隔5分钟，再开始二次启动，以免损坏压缩机。

4、设备不准倒置，以免压缩机润滑油和制冷剂混合，损坏制冷机组。

5、搬运时不得倾斜45度。

6、工作前进行绝缘测试，以免漏电发生危险。

7、加入水箱内的水最好是40℃.

七、标养箱的常见故障及排除：

1、40B标养箱仪表显示不工作
(1)电源未接通，检查保险丝和插头。
(2)电源开关以坏，更换新开关。
(3)仪表输出线脱落，插头未插紧。
(4)接触器烧坏，更换相同型号的接触器。
2、40B标养箱不制冷
(1)温控仪给定值是否正确，温控仪未输出信号调定给定值或检查温控仪保险丝。
(2)温控仪输出信号接触器不工作，换接触器。
(3)制冷剂泄露。
(4)压缩机不工作，将压缩机直通电源，如仍不工作，即说明热继电器或压缩机烧坏，必须更换热继电器或压缩机。
3、40B标养箱整机不加热
(1)温控仪及接触器烧坏需更换。
(2)加热管脱水烧坏，更换相同功率电加热原件。
4、箱内湿度低于给定值不增湿
(1)检查给定值是否正确，然后将温控仪上的开关拨向关，查看是否喷雾，如果不喷雾，说明增湿器出现故障。
(2)当数显值低于给定值时，湿控仪灯是否变红色，如不变应将回差值适当调小，变红色而不增湿应检查增湿器。
(3)增湿器如不正常工作，首先要检查换能器上有无水垢、杂质，换能器必须保持干净，再则水箱是否断水。
(4)温控仪不能输出信号应检查仪表，温度如显示01-10％时不属异常情况，用干布擦去传感器探头上的水迹，即能正常显示。
5、磁力胶条不严密  用加温方法将磁胶条拉宽 (用电吹风)
6、箱胆漏水   用环氧树脂粘接或塑料焊接。

八、标养箱的随机附件

1.直嘴水龙头

2.搁板1付，共计6块 
九、标养箱的随机文件

1. 使用说明书

2. 产品合格证

3. 装箱单 
备注：40B标养箱加湿器维护
1、当不使用加湿器时，请将电源开关关掉，拔下插头。
2、出现下列情况时必须清洗加湿器:
（1）出现难闻的气味。
（2）雾正常但雾喷不出来。
（3）雾小或不发雾。
3、如何清洗加湿器
（1）清洗时先取下加湿器的旋盖，千万不要把加湿器浸泡在水中。
（2）不要使用洗涤剂、煤油、酒精或玻璃家具的化学抛光剂，也不能使用超过50℃热水。