混凝土搅拌站试验用火焰分光光度计操作规程

1.开机：

将空压机空气输出及液化气罐出口接上主机，在燃烧室内腔放置玻璃罩，玻璃罩上方加以不锈钢丝网及压圈，然后盖上烟囱盖，即可接上电源进行操作。按下电源开关，启动空气压缩机，压力表上升至0.12-0.2MPa之间。将吸样管插入溶液，溶液随吸样管进入雾化室，同时用手挤压乳胶管将气泡排出，使废液杯内废液匀速排出。打开液化气钢罐开关，按点火开关，观察火焰大小。

2.预热:

10分钟左右，待火焰稳定，按“确认”键，进入菜单选择。，根据溶液浓度选择相应的灵敏

3.选择设定元素(Na、K或Na、K同时选定)度：“弹出”为高灵敏度设置，可检测低含量溶液浓度(20PPm以下)“按下”；为低灵敏度设置，可检测高含量溶液(20-80PPm)。按“确认”键进入“标定菜单”。

4.定标：

满度调节旋钮基本居中，要有一定调节余量；溶液浓度应在一定范围内变化，浓度过高则火焰无法激发。一般K：0-100PPm、Na：0-500PPm；定标浓度低，采用零满标法，反之，采用低高标法进行标定。

5.测定

选择好测定方法，用蒸馏水进样，调节“低标”旋钮，使仪表指示为零；进标样，调节“高标”旋钮，对未知溶液进行测定，获得仪器显示的读数后，从曲线上找到相应的浓度值，从而得到被测溶液的未知浓度值。按“确认”存储数据。试验完成，计算结果。

6.关机

关机前，在燃烧状态下用蒸馏水清洗5分钟，然后先关闭燃气阀，再关主机电源开关及空气压缩机电源开关。