精密电子天平的使用说明

一. 电子天平安装：

1. 工作环境：电子天平为高精度测量仪器，故仪器安装位置应注意：

安装平台稳定、平坦(天平上有个水平泡)，避免震动；

避免阳光直射和受热，避免在湿度大的环境工作；

避免在空气直接流通的通道上。

2. 天平安装：严格按照仪器说明书操作。

二. 电子天平使用详细说明：

1.电子天平调水平：天平开机前，应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央，否则通过天平的地脚螺栓调节，左旋升高，右旋下降。

2.电子天平预热：天平在初次接通电源或长时间断电后开机时，至少需要30分钟的预热时间。因此，实验室电子天平在通常情况下，不要经常切断电源。

3.电子天平称量：

按下ON/OFF键, 接通显示器;

等待仪器自检。当显示器显示零时，自检过程结束，天平可进行称量；

放置称量纸，按显示屏两侧的Tare键去皮，待显示器显示零时，在称量纸加所要称量的试剂称量。

称量完毕，按ON/OFF键, 关断显示器。

三. 使用电子天平注意事项：

1.为正确使用天平，请您熟悉天平的几种状态：

显示器右上角显示O：表示显示器处于关断状态；

显示器左下角显示O：表示仪器处于待机状态，可进行称量；

显示器左上角出现菱形标志：表示仪器的微处理器正在执行某个功能，此时不接受其他任务。

2.天平在安装时已经过严格校准，故不可轻易移动天平，否则校准工作需重新进行。

3.严禁不使用称量纸直接称量！每次称量后，请清洁天平，避免对天平造成污染而影响称量精度，以及影响他人的工作