沥青混合料马歇尔稳定度测定仪的安装使用

沥青混合料马歇尔稳定度测定仪的安装：

1.将压力传感器装于端螺纹孔后，用固定螺钉将力传感器安装在横梁上；安装位移传感器于上压头专用插孔上，拧紧固定螺钉，将传感器信号线正确连接到控制系统后背板对应插口。

2.正确连接控制系统与主机之间的电机控制线。

3.正确连接打印机信号电缆到控制系统对应插口，并插好打印机电源线。

4.接电源线至电源插座。

5.确保所有和电源有地线并正确连接

沥青混合料马歇尔稳定度测定仪的操作步骤：

1.检查电源电压是否在允许范围内(220VAC±10%以内)。如果电源的情况不符合要求，应该放弃试验，以免对沥青混合料马歇尔稳定度测定仪造成不必要的损害或造成试验数据不可靠；仔细检查线路的连接是否存在错误。

2.如果检查一切正常，插上电源线，此时如压头未在完全松开位置，应按动控制器面板上的“下降”键，退回压头到合适位置后，按动手动上升，看机器是否上升。

3.按住“试验”键打开电源开关，然后松开“试验”键用手推动位移传感器的杆，看流值窗口的数据是否变化。再用手压压力传感器，看压力窗口的数据是否变化。