PW-1型砂子含水量快速测定仪操作规程

1、清理仪器：

2、测试样品的准备：采用传统的四分法缩取，取有代表性砂样若干(100可左右)供试验用。

3、砂样称重：测试用样品的重量通常取决于原始砂样含水率的大小，含水率小，样品可多些，含水率大，样品可少些，在通常条件下，砂样重量5克为宜，当所取砂样重量与数学模型所求的一致时，应对测试结果进行换算处理，详见计算实示例，称重天平的感量应不大于100毫克。

4、放入砂样：将称好的砂样放入仪器内，时砂样置于仪器底部，然后将仪器放倒。

5、加入吸湿剂：取吸湿剂重量等于加入砂样重，将定量好的吸湿剂放在仪器口附近，此时应注意严防在关闭仪器之前时砂样与吸湿剂接触。

6、关闭仪器：保持仪器水平状态，将上盖旋紧，然后关闭放气阀门。

7、混合：立起仪器，轻轻摇动，使砂样与吸湿剂充分混合，如此反复摇动1至2分钟。

8、读数：待压力指针不动时，放下仪器，使仪器内气体趋于平稳，然后平视显示器，取压力值，并记录，读数精度到0.0005Mpa。

9、放气，清理仪器：首先将气阀打开，待压力指针回零后，拧开上盖，倒掉应用物用毛刷清理仪器，待下次使用。

10、计算或查表：取平均测试的两次压力值的算术平均值，将此值代入如下方程式即得测砂样的湿基含水率，若要求精度不高，也可直接由压力值查表(仪器中附带)而得砂样的湿基含水率。