砂子含水量快速测定仪检测步骤

含水量快速测定仪操作方法：

一、材料的准备：

当取样遇到大颗粒时，请先用工具研磨一下，将大颗粒粉碎如怕这样会在研磨过程中损伤含水量时，请在使用的工具上稍稍搞湿点就可以了。

二、操作步骤；

1、用量勺专用试剂放入仪器的罐盖内1平勺，立即将专用试剂盒盖盖严，切勿暴露在空气中，以免专用试剂失效。

2、将两个粉碎秋放入仪器的主体罐内，

3、准备好称量准备的称量，放入主体罐中，(为防止试样堵住底部小孔，放入式样时应倾斜)。

4、将仪器的主体罐水平放置，立即水平的把罐盖盖上并压紧罐盖。

5、两手抱仪器成水平状态，主体罐盖稍向上倾(成45度)用力快速摇动仪器。(或将仪器放在手摇架上操作)使粉碎球在仪器内不断撞击被测材料并沿仪器内壁周围轨迹滚动，这样摆动20秒钟，静止20秒钟再开始前述方法摆动…….静止，直至仪表指针不动为止。(沙性土一般约1分钟，粘性土一般需要3-5分钟)。

6、读数时，表针必须稳定，并使表盘与眼睛水平相对，指针向上。

7、测试完毕要缓慢打开主体罐盖，放气要慢，然后倒出罐内物质，并用平刷刷干净主体罐内腔，不得有残留物，用称刷刷干净秤盘，用绒布擦干净粉碎球表面的流物。

三、砂子含水量快速测定仪含水量测定仪欲测高含量的操作比例法。

在天平称量被测材料时，应称重15g材料，其余操作步骤相同。

读测试结果时，需检看表2(仪器中附带)。

只有在材料含水量很高在被测材料确定下气含水量时有可能超出仪器的测试范围时，在初测中县使用这种方法。

四、那些因素影响示值的准确性及处理方法：

1、温度：如果在测试时示值偏高或偏低，要考虑温度影响，如果温度低，可在测试前一、二此测量不要待仪器的测试温度提高后，在记录下测试结果，如仪器温度高，这往往时由于反复试验仪器频繁的测试所致，这时要停止测试，稍等一下在进行测试。

2、仪器内的残留物被测材料没有清除干净，而把这些残留物带进下一次测试过程中，每次测量后，必须清除干净。

3、砂子含水量快速测定仪含水量测定仪沥青含水量测定仪被测材料与专用试剂过早的接触，在没有将主体罐盖压紧就发生了化学反映，这样就跑掉了部分气体，因此，在操作时，要注意水平放好仪器，放入被测材料后要立即将主体罐盖压紧。

4、被测材料与专用试剂没有充分反应完全，这只要把主体罐内物质倒在纸上检查一下就明白了，若确实属于此情况，重做试验时，应增长数时间和注意摆动，或在测试时前将被测材料进行研磨或粉碎。

5、示值偏高有可是时前一次试验后，专用表针没有归零位，应该进行检修。

6、专用表针不动，虽重复摇摆，指针表指针仍然不动，可检查是否忘记放入专用试剂，或专用表出了故障，

7、当用比例进行检测时，忘了查看表2就得出测试结果。

8、如果仪器指针动作缓慢，应在下次此时同种材料时，进行充分研或粉碎。

9、示值误差大，还应考虑所测材料是否具有代表性或称量是否准确。

10、人为读数误差，如表针未停稳就读出了结果，或读指示值时，不是在水平放心读测试结果，两眼应正是表盘的表针，不可在偏离及倾斜时，读刻度指示。

11、示值误差大，应检查一下专用试剂时，对某些材料中含有易挥发物质，按标准烘箱法，这也算作含水量，本仪器仅仅能将水份与专用试剂起反应，如果被测材料中存在易挥发性物质时，则与烘箱法比较其读数偏低，若用户需要则多次通过试验并做记录，将会建立修正系数。