混凝土抗折试验装置的使用说明

混凝土抗折试验装置做抗折实验时，按以下步骤安装：

1. 拧松压力机横梁上两个内六角螺钉，拆下上压力板，定位销留在横梁上，装上菱形销及上支座，用两内六角螺钉固定紧。

2. 拆下压力机上下压板、凹球座、防尘罩，换上本套下夹具，垫圈套在活塞上，销上定位销，装上下夹具座，防尘罩用原机上的箍圈固定在油缸外侧。将两个导向柱，调整好距离，用螺母锁紧。

3. 抗折试验可对100×100×450mm、150×150×550mm两种试块进行试验，当试验100×100×450mm试块时，将下夹具座上左标准辊及辊座、右标准辊及靠销移至内侧相应位置(辊间距为300mm)，将上夹具座上左右标准辊、弹簧、弹簧上下吊钩移至内侧相应位置(辊间距为100mm)，然后固定好，即可试验。

4. 做150×150×550mm 试块试验，将下夹具座上左标准辊及辊座、右标准辊及靠销移至内侧相应位置(辊间距为450mm)，将上夹具座上左右标准辊、弹簧、弹簧上下吊钩移至内侧相应位置(辊间距为150mm)，然后固定好，即可试验。