盐雾试验箱的操作流程（恒泰鸿基）

一、首先将盐雾试验箱通电(插上插头)

二、按下红色电源开关，盐雾箱面板从左至右，分别为：低水位A灯亮、低盐水B灯亮、低水位C灯亮。

三、直接往试验箱体内倒入蒸馏水，待低水位A指示灯熄灭，停止加水。

四、使用塑料量筒、玻璃棒、蒸馏水、氯化钠等等，按照试验要求，配置盐溶液。

五、打开标有“试药入口”的箱盖，将配置好的溶液倒入，待低盐水B指示灯熄灭，停止加溶液。

六、打开“压力桶手动加水处”阀门(红色旋钮，拧到竖直为开)。加入蒸馏水，待低水位C指示灯熄灭，停止加水。关上阀门。

七、打开试验箱箱盖，摆放V型样品架、玻璃棒。放入所需试验样品。关上箱盖。

八、关上盐雾试验箱箱盖后，往箱盖槽内倒入一定量的蒸馏水进行水密封。(蒸馏水要超过箱盖与箱体的缝隙)

九、空压机通电，将空压机的出气口接入盐雾箱进气口。拉起空压机上面的红色按钮。打开阀门开关(与出气口平行，竖着为开)。

十、开始设定仪表。

十一、例：试验总时间48小时，喷雾8小时，间隔2小时，试验室温度35℃，压力桶温度47℃。

十二、积时器设定为：0048H。编程计时器设定为：02H08H。

十三、按下面板上的操作开关，试验室温度先按“SET”键，数字开始闪烁，按照“上”“下”“前”键，设定为35℃。压力桶设定为47℃。(温度仪表的操作方法和烘箱是一样的，可参照烘箱的设定方法来设定)

十四、按下喷雾开关，按下计时开关，开始试验。

十五、待试验结束后，先按下除雾开关等箱内盐雾都排到室外后，才能打开箱盖！

十六、空压机每一周后，都需要排气(在空压机底部有一个阀门，用扳手拧开，排出水和气，排完后关上阀门)

十七、设备后面两端的阀门为排水阀，中间为进水阀门。在很长一段时间不使用盐雾试验箱的情况下，请打开左右两端阀门，排掉液体。