沥青低温智能延伸仪常见故障及排除方法

①故障：开机漏电保护器跳闸。

原因：漏电保护器检测系统对地电流，由于本仪器需要接地运行，部分仪器可能会导致漏电保护器跳闸。

解决办法：将电源跳过漏电保护器或者更换允许更大漏电流的漏电保护器。

②故障：仪器外壳轻微漏电。

原因：仪器接地不可靠。

解决办法：感性负载可能在仪器外壳形成感应电，将仪器后部接地端子使用不低于２平方的电线可靠接地。比较可靠的接地的方法是将接地线缠绕于暖气片或者直接埋入地下。将电源线零线和火线对调位置是最简便可行的消除漏电的方法。

③故障：不能自动归位。

原因：起点限位保护开关损坏。

解决办法：打开机盖，更换在起点侧的限位开关，或者请联系我公司。

④故障：压缩机启动但不能制冷或降温速度很慢，或者压缩机不能启动。

原因：冷凝风机靠墙太近造成通风不畅；压缩机制冷剂缺乏；冷冻机油积聚使压缩机启动困难。

解决办法：需要移动仪器位置使之通风良好，请专业制冷工程人员维修或者与我公司联系。

⑤故障：传动轴发出异响。

解决办法：导向滑轨及传动轴润滑不良，请添加润滑油。

⑥故障：放水阀出现漏水。

解决办法：拆下阀门，缠上防水胶带重新旋紧。

⑦故障：电机不转，不能进行拉伸试验，手动功能也失效。

解决办法：变频器损坏。更换相同型号的变频器或与我公司联系。

⑧故障：打印机不能打印。

解决办法：可能的原因是：打印机没有联机，按下打印机的“ＳＥＬ”键使打印机联机；打印机缺纸。请参看ＷＤ－Ａ微型打印机使用说明书或者按照以下操作完成打印机装纸：按下出仓键，弹出机仓，向上翻开打印机面板，将纸轴的两端支架稍向外用力即可轻松取下纸轴，将新纸卷套在纸轴上。按下“ＳＥＬ”键使打印机指示灯熄灭，再按下“ＬＦ”键使机头转动，这时用手将纸头送入正前方的机头入口，纸便会徐徐进入机头，直到纸从机头与上机壳之间的夹缝中露出１厘米为止，再按下“ＳＥＬ”键，机头停止运转并重新联机。盖好打印机的前盖板，将打印纸从前盖板的出纸口中穿出，将机仓推回到仪器的面板上，并确保机仓左右两边均已锁紧。

⑨故障：打印机打印不清晰。

解决：色带老化。请参看需要更换色带。请参看ＷＤ－Ａ微型打印机使用说明书或者按以下步骤进行更换色带：弹出机仓，先将色带盒的右端放在机头右端的齿轮上，请用手按住色带盒上的旋钮，按顺时针方向稍微转动一下，直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直，如未拉直，或色带还露在色带盒的外面，可再旋转色带盒上的旋钮，直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。