马歇尔电动击实仪的操作规程及故障排除

一、马歇尔电动击实仪操作规程

1、首先将柜后的三个插头连线接好。“电机”要接到机柜电机输入口，“无触点接近开关”接到记数插口。“电源”接到电源插口，同时零线一定要接好。

2、以上工作做好后，拔动“予置”拔码盘，可按需要击实次数从1设置到99次。打开电源开关面板上数码管显示“00”电源显示灯亮。

3、按下启动键控制器开始工作，状态灯亮，数码灯显示“00”电机转动，提锤击实，每击一次数码管加一个数，达到设置击次后电机停止状态、指示灯灭。

4、按暂停键，工作停止，状态指示灭，再次按启动键，工作恢复正常，工作中如有异常情况可按暂停键，此时数码管显示所击次数。一次实验后，先按清零键，再按启动键

二、马歇尔电动击实仪常见故障与排除

1、工作当中出现不提锤现象或在提锤过程中脱锤。检查传动链条是否松动，如松动可调节后面调整罗栓，击实锤上弹片是否受损，需要更换，挑锤块与放锤键是否磨损太重。

2、显示屏上数字显示异常或不计数。检查上传动轮处接近开关，是否松动或接近距离太远。

3、在打开电源开关后整个显示屏不显示。检查电源是否正常或配电箱后保险管是否熔断。

4、在提锤过程中，连同导向杆一并提起脱不开。链条是否太松，导向杆上是否缺少润滑油或污垢太多。