动静态应变测试分析系统静态的桥路方式和稳定度,动态的硬件结构和结果显示方式。本系统可对变化缓慢的应力应变、桥式传感器及热电偶的输出信号完成适调、记录和处理。
2.特点：
2.1 以PC机为基础的硬件和软件环境,从应变计到实验报告,试验结果一次成；
2.2 中文视窗95/98/2000/XP操作系统下采用C++编制的采样控制和分析软件,具有极强的实时性以及良好的可移植性、可扩充性和可升级性；
2.3 每通道独立差动直流放大器、滤波器，大大提高了抗干扰能力；
2.4 多通道并行同步采样；
2.5 RS485扩展线长度可达100m；
2.6 采用EPP增强模式及虚拟设备驱动技术,使系统实现了边采样、边传送、边存硬盘、边显示,利用计算机海量的存储硬盘,长时间实时、无间断记录多通道信号；
2.7 内置120Ω标准电阻，用户可方便完成全桥、半桥、1/4桥(公用补偿片)的状态设置；
2.8 每台计算机最多可控制128个测点；
2.9 输入冷端温度，根据热电偶的分度号，计算被测温度、温度梯度及热流。
3.技术指标：
3.1 测量点数:每台采集箱8点,每台计算机可控制16台采集箱；
3.2 供桥电压: 2V(DC)；
3.3 每测点采样速率:1、2、5、10、20、50、100、200（次/秒）；
3.4 满度值:3000με、30000με分档切换；
3.5 A/D分辨率:14位；
3.6 系统不确定度不大于0.5％±3με；
3.7 零漂：3με/2h(输入端短路,最高灵敏度,恒温)；
3.8 自动平衡范围:±10000με(应变计阻值的±1%)；
3.9 电源：220V±10％ 50Hz±2％或18～36V直流供电；
3.10 采集箱尺寸:290mm(长)×170mm(高)×230mm(宽)。
4.软件功能：
4.1 可进行应变、应力测量、桥式传感器等多种测量参数的预设置和修正，且在应变、应力测量中能够给出应变花的计算结果，包括主应力及方向；
4.2 具有手动、实时、定时、信号触发、外触发采样模式，各模式之间可随时切换；
4.3 同时显示采集数据及曲线（包括采集数据的实时曲线及各种实时处理后的数据、曲线），也可显示其中任意一种方式；
4.4 计算机完成自动平衡、连续采样、定时采样的控制,以及任选将两测点的测量数据定义为x轴和y轴,边采样边绘制成曲线,完成（x-y）函数记录仪(滞回曲线)的功能。
4.5 软件实时性好，采样过程中可以动态开设或关闭窗口，动态切换或增减显示通道，动态设置其显示方式；
4.6 具有丰富的分析处理功能，能进行时域及频域的处理,所有处理功能都可供在线事后分析使用，其中时域分析包括计算最大值、最小值、平均值、均方差、曲线拟合等，频域分析包括幅值谱计算、功率谱计算、相关计算、相干分析、传函分析；
4.7 具有良好的可移植性、可扩充性和可升级性，提供了与office软件的接口功能，包括将数据文件向Text、Excel、Access的转换功能，及与功能强大的分析处理软件Matlab的数据格式转换功能；
4.8 根据用户要求增加软件功能。