SBY-32B(64B)水泥试件恒温水养护箱根据新国标GB-17671-1999《水泥胶砂强度检验方法ISO法》中对水泥胶砂试件的养护要求设计生产的,内胆和水槽采用不锈钢板制作,分池式养护,水槽配置滑动轮与导轨, 便于推拉和取出试件.电脑智能仪表.双层真空玻璃门.适用于科研、施工,大专院校、检测中心等单位。
SBY-32B(64B)水泥试件恒温水养护箱技术参数：
控温精度：±0.1℃
箱内温差：≤20±1℃
制冷功率：220V～150W
加热功率：600W
64B型：外型尺寸：730×980×1620mm
可放试件64组 水槽数量：8只
32B型：外型尺寸：770×670×1480mm
可放试件32组 水槽数量：4只 

SBY-32B(64B)水泥试件恒温水养护箱注意事项：
1.使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2.初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
3.实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
4.电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。
5.使用 设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。
6.光学化学仪器及其配件，使用时要轻拿轻放，防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时，不得用手或抹布擦试，必须使用专用品或专用工具清除。
7.设备不宜在磁场或电场中操作使用，必须采取屏蔽措施，防止仪器设备损坏或降低测量精度。
8.机械类仪器设备，使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑，用后擦试干净，
水泥试件恒温水养护箱价格操作规程 
1.仪器放在无强烈振动和无腐蚀气体的清洁环境中， 使用环境温度在 0~38℃以内和湿度小于 85%HR，确定供电电压在 220±10%范围内，并有良好的接地装置或漏电保护器。
2. 使用先取出试件盒，在水槽内加入高度约 20CM 左右的清水，打开 电源开关查看控温仪的温度设定值为 20℃后，在打开“制冷”、“加热”“循环水”的开关，仪器自动控制水温，工作至 20±1℃ 恒温。
3. 把试样放在试件上在放进试件盒中，可通过水槽的放水口放水到 试件盒里，在放入试件盒里，在放入水槽里养护。
4. 水槽内设有水位溢流管，当水位超高时，多余的水会从溢流管流 出。 4. 温度设定：用户可接可 ▲或▼键直接修改设定温度，设定值自动 保存。仪表上显示窗显示工作温度、下显示窗显示设定温度。仪 表出厂时控温参数已调整好，SET 键无需操作。 
SBY-32B(64B)水泥试件恒温水养护箱保养与维护：
1．仪器水槽内无水是禁止开机使用。
2．水槽内的水位应保持 10cm 以上的高度，以免发生水温失控，水槽 内应保持清洁，否则会影响循环水的工作，产生水温不均匀。
3．循环水在恒温状态下为断续工作方式，加热或制冷状态时为连续 工作方式，循环水不工作应排除故障后才能使用。
4．仪器不能设置高于 50℃的温度工作，超温工作会使仪器
水泥试件恒温水养护箱价格使用方法：
1、仪器应按放在无强烈振动和无腐蚀性气体的清洁环境中，使用环境温度应在0-38度以内，使用环境湿度小于85%HR，确定供电电压应在220V范围内，并提供良好的接地保护装置或漏电保护器。
2、打开外门拉出底部任何一只分池水槽取下后，再把内胆底部的水盒内加满水，并将传感器头浸入水中。再把分池水槽内加至约13CM左右的清洁水后放入框架内。(水平面要超过试件2cm左右)。
3、打开电源开关，检查温度设定值，仪表进入工作状态，开机工作5小时左右，待水温到达所需的温度后再放入试件。
4、分池水槽换水时，可拉出水箱再向上抬出，清洗完后放回原处，再注入预先准备好的清洁水。