ELE24-0417/01碟式液限仪用途：测定土的液限。
1、ELE24-0417/01碟式液限仪:包括转数表、马达和10个塑料切槽工具。 
2、技术规格：
电源要求：220－240V AC,50-60 Hz,1ph 
重量：6.6kg. 
3.1
液限仪 Liquid limit device
一种测定粘性土的液限的仪器。
3.2
碟式液限仪 Casagrande liquid limit device
利用铜碟坠击橡胶底座的方式测量粘性土液限的仪器。
4 分类及结构组成
4.1 分类
按转轴驱动方式的不同分为手动式碟式液限仪和电动式碟式液限仪两种。
4.2 结构组成
碟式液限仪主要由底座、铜碟、连接块、支架、滑动扳、转轴、凸轮、计数器、转轴驱动机构和划
槽刀等组成。
5 技术要求
5.1 外观质量
仪器铸件应无明显气孔和沙眼；漆层或镀层应平整、色泽均匀、无气泡，碰伤等现象。
5.2 工作环境条件
仪器应在下列环境范围内保证其能够正常工作
a) 环境温度：0℃～40℃；
b) 相对湿度：不大于90%。
5.6 底座应为整体均质硬橡胶块，其硬度应为邵氏A97～A100，底面四角应设4 个小型软橡胶垫。
5.7 铜碟和连接块两者质量之和应为(200±2)g。铜碟和划槽刀应用黄铜制造，表面粗糙度Ra 为3.2
μm。
5.8 支架、滑动块、转轴、连接块、凸轮等均应用金属材料制造。滑动板移动时应能调整铜碟与底座
之间落高至10mm；凸轮每转动一圈应能使铜碟举起后瞬时坠击一次底座。
5.9 转轴采用电动驱动时，应按每秒两转速率进行。
5.10 击数采用自动记数时，计数器应选用3 位数，转轴每转一圈应能自动测记一次。
5.11 电动碟式液限仪电气设备的不接地的绝缘电阻应不低于5MΩ。
5.12 结构要求
碟式液限仪的机械结构、零部件及元器件选择、装配方式以及电路设计等，宜采用标准化、系列化
及模块化设计，并宜采用成熟的标准结构件和典型单元线路。
5.13 稳定性要求
碟式液限仪的测量和控制系统应是稳定的，且在二十四小时内的准确度应符合产品技术条件。
5.14 可靠性要求
仪器的平均无故障工作时间MTBF应大于8000h。
5.15 精度校准
在使用过程中，应每年进行校准，以保证各技术参数符合本标准的要求。