一、YSY-1型蝴式引伸仪主要特点：
本仪器结构紧凑，使用方便，工作可靠，适应性好，经济耐用，可以重复使用。标距值可以根据实际工作要求进行调节。该仪器重量轻，读数清晰。
1、根据实际需要决定标距值和选用测量表，并做好仪器使用记录。
2、调整上刀口的位置，使上下刀口间的距离等于标距值。 　　
3、松开紧固螺钉调整测量表位置，使上刀口底面与底板上定位螺钉接触。测量拉伸变形时，测量表起始位置应在指针正向行程0.1mm以上，然后固定好测量表，转动测量表罩圈在需要的位置上。需注意，紧固测量表时，要保证测量表测杆能上下运动自如，不被卡住。如果重复使用，则不需每次试验都要调整测量表位置。 　　
4、握住蝶式引伸仪，压缩弹簧使两刀口分开，夹持在试件上，如果夹紧力感觉不够，可调整连接板簧帽。
二、YSY-1型蝶式引伸仪规格参数：　　
1、夹持试件最大尺寸：圆柱试件直径0～25mm
板状试件厚度0～25mm 　　 
2、标距尺寸范围：30～120mm
3、测量表测量范围：百分表：0～3mm，分度值：0.01mm
4、测量表精度等级：1级
三、蝶式引伸仪适用范围：
蝶式引伸仪主要用来测量金属材料和一些非金属材料的某些机械力学性能。可配合万能试验机来测定材料的变形量，通过换算可求得材料的弹性模量和屈服强度，并能用于钢筋张拉工艺试验的变形测量。
YSY-1型蝶式引伸仪保养要点
（1） 蝶式引伸仪是铝合金材料制作，又配备精密量表，使用时必须小心， 轻拿轻放。
（2） 量表测头、上、下刀口要保持清洁，用后擦净，涂上防锈油，套上刀 口防护罩，放入盒内。 
（3） 蝶式引伸仪的下刀口由两锥体支承，出厂时已调整好，不得随便调整。 
（4） 蝶式引伸仪在被测试件的变形超过最大量程时，必须卸下，停止使用， 以免损坏仪器。 
（5） 当使用簧帽调整弹簧夹紧力时，在仪器使用后，必须把簧帽退回原始 位置。 
YSY-1型蝶式引伸仪结构及原理
蝶式引伸仪主要由三部分组成：感受应变部分、传递部分、指示部分。 
（1） YSY-1型蝶式引伸仪感受变形部分：主要由对上刀口和下刀口组成。并直接与试棒接触。 上刀口可在标杆中上下移动。 在选择位置上固定。 下刀口可绕自身中点转动。 上、下刀口的横向移动是通过套在导杆内的弹簧在导向套内移动来实现。上 下刀口之间的纵向距离就是试样的标距长度， 横向距离就是试样的直径变化 范围。上下刀口具有较高的硬度和耐磨性。 
（2） YSY-1型蝶式引伸仪传递部分：把变形传递到量表通过表装在左、右主体内的两活动下刀 口来实现的，活动下刀口的一端是 60 度尖角。另一端镶有顶尖，均经淬硬 处理。活动下刀口分别被支承在旋入左、右主体的螺轴锥尖上，形成等臂杠 杆，两支承点的配合情况影响量表的灵敏度，而 1：1 有臂长比关系将直接 影响量表的数值。引伸仪工作前，传递部分的任务是将试样标距范围内的变 形量传递到配用量表上，通过指针的转动直观反映出来。
（3） YSY-1型蝶式引伸仪指示部分：该型式的引伸仪配用的两只量表， （分度值为 0.01mm 的百 分表或分度值为 0.001mm 的千分表）可按不同精度要求选用。量表测杆的 端部镶硬质合金片，经研磨光洁度达▽10 以上。百分表按照 GB1219-85 检 定规程：千分表按 JB1079-75 检定标准，检定合格。 从图上可以看出，当蝶式引伸仪上、下刀口紧卡在试件上时，在试件受力所 产生的轴向位移，使活动下刀口绕中点转动，由于杠杆比 1：1，使量表反映 出轴向位移数值来。从构造原理可知，蝶式引伸仪对应变测量的灵敏度是可 变的、灵敏度随标距的增大而提高，但此时仪器的量程变小，因为量表的量 程是一定的。