TST-70型常水头渗透仪，变水头渗透仪简要概述：

TST-70型常水头渗透仪仿照基马式渗透仪制造，用于测定砂质土及含水量砾石的无凝聚性土在常水头下进行渗透度试验的渗透系数
TST-70型常水头渗透仪，变水头渗透仪试验规范:

渗透仪符合(GB9357-77)标准，符合《土工试验规程》(SL237-1999)《公路土工试验规程》(T0129-93)中的砂类土及含少量砾石的无凝聚性土在常水头下进行渗透试验。
   
TST-70型常水头渗透仪，变水头渗透仪主要技术参数：
   
常水头渗透仪参数：   
筒身内径:Φ100mm
渗水圆筒高度400mm    
测压管间距：100mm
仪器尺寸：215 X145 X 400mm
常水头渗透仪型号TST-70型
变水头渗透仪参数:
试样尺寸：φ61.8mm高40mm(30平方厘米) 
仪器外形尺寸:φ118(管咀除外)
高度约155mm,仪器净重约3.5kg。
变水头渗透仪型号TST-55型
常水头渗透仪技术要求： 
常水头渗透仪要有铭牌 铭牌上应标明产品名称 型号 规格 编号 制造厂名和出厂日期仪器铸件表面应无明显气孔 砂眼 渗水 涂层应平整光洁 均匀和色调一致 不应有起皮 碰伤 划痕等影响外观质量的疵弊上盖 下盖及套筒应以耐腐蚀 耐磨损 不易变形的金属材料制造 表面及内壁表面粗糙度透水板两端应平整 其渗透系数应不小于环刀应符合 切土环刀的规定仪器组装拧紧后 环刀应不悬空和不受压损气压下不泄漏水力量管应符合 级滴定管要求。TST-55型变水头渗透仪 渗透仪在压紧方式上改成中间螺旋杆旋压，并对同类型仪器不足之处做了适当改进，操作使用更为简便。仪器主要由上盖，底座，套座，环刀，透水石，螺杆等组成 本仪器不附供水设备.
TST-70型常水头渗透仪，变水头渗透仪操作步骤
1、参照水电部土工试验规程SD128-012-84，制备样，或参照JTJ051--93《公路土工试验规程》T013-93 2、把渗水石，密封圈放入底座中，将套筒内壁涂一层凡士林，放入土样环刀，刮净多余凡士林置于底座上。
3、放上密封圈，透水石，上盖，旋紧螺杆，不得漏水漏气。
4、把进水管口与供水装置联通，并通水排气放平仪器.
5、在不大于200cm水头作用下，静置某一时间，待出水管口有水逸出后即可开始测定。
TST-70型常水头渗透仪，变水头渗透仪试验：
1。将水头管冲水至需要高度后关管夹开动秒表，同时测记起始水头h1,经过时间t后，再测记终止，同是测记试验时与终止时的水温.
2、按式计算(变水头)渗透系数； KT=2.3log 式中：a--变水头管截面积，平方厘米 L--渗径，等于试样高度。厘米 h1--开始时水头，厘米 h2---终止时水头，厘米。
TST-70型常水头渗透仪，变水头渗透仪注意事项：
1、上盖出水管处橡胶管不易套至根部 ，须留出6mm以上，以防与套筒受压。
2、每次用完应擦净晾干，密封圈宜抹以滑石粉保存。
常水头渗透仪试验进行步骤：
1 将装有试样的环刀装入渗透容器，用螺母旋紧，要求密封至不漏水不漏气。对不易透水的试样，按规定进行抽气饱和；对饱和试样和较易透水的试样，直接用变水头装置的水头进行试样饱和。
2 将渗透容器的进水口与变水头管连接，利用供水瓶中的纯水向进水管注满水，并渗入渗透容器，开排气阀，排除渗透容器底部的空气，直至溢出水中无气泡，关排水阀，放平渗透容器，关进水管夹。
3 向变水头管注纯水。使水升至预定高度，水头高度根据试样结构的疏松程度，确定一般不应大于2M，待水位稳定后切断水源，开进水管夹，使水通过试样，当出水口有水溢出时开始测记变水头管中起始水头高度和起始时间，按预定时间间隔测记水头和时间的变化，并测记出水口的水温。
4 将变水头管中的水位变换高度，待水位稳定再进行测记水头和时间变化，重复试验5-6次。当不同开始水头下测定渗透的在允许差值范围内时，结束试验。
常水头渗透仪规格型号：
TST-70型常水头渗透仪，变水头渗透仪主要由筒身装配件、木制击锤、测压管盒组成。筒身装配件由渗水筒、渗水板、刻度板、测压管等组成，筒身上装有三个测压管，其间距为100±0.44mm，水位的测读可由安装有测压管的刻度板上的刻度读出。筒身上连接嘴的螺纹孔内装有铜丝布，以防止细砂粒在试验时随水流出。如果铜丝布坏了，可进行更换。底座上有一排水孔，松开螺栓，可放出筒内污水。