TST-55型渗透仪与WS-55型渗透仪原理用途完全相同，在压紧方式上改成中间螺杆旋压，并对同类型仪器不足之处作了适当改进，操作适用更为简便。TST-55型渗透仪主要由上盖、底座、套座、环刀、透水石、螺杆等组成。TST-55型渗透仪设计制造符合（GB9357-88）标准，符合《土工试验规程》（SL237-1999）、《公路土工试验规程》（T0130-93）中的粘质土在变水头下渗透试验。
TST-55型渗透仪技术参数:
1.试样尺寸：φ61.8mm、高40mm（面积30cm2）
2.TST-55型渗透仪仪器尺寸：φ118（管嘴除外）高度约155mm 
3.TST-55型渗透仪仪器净重：3.5Kg
注：每台TST-55型渗透仪配备O型密封圈φ81×3.1、φ75×5.7各二件
透水石φ51.8×10、φ65×10各一件 
TST-55土壤渗透仪操作步骤
1、参照水电部土工试验规程SD128-012-84，制备样，或参照JTJ051--93《公路土工试验规程》T013-93
2、把渗水石，密封圈放入底座中，将套筒内壁涂一层凡士林，放入土样环刀，刮净多余凡士林置于底座上。
3、放上密封圈，透水石，上盖，旋紧螺杆，不得漏水漏气。
4、把进水管口与供水装置联通，并通水排气放平仪器，
5、在不大于200cm水头作用下，静置某一时间，待出水管口有水逸出后即可开始测定。
6、TST-55型渗透仪试验时，将水头管冲水至需要高度后关管夹开动秒表，同时测记起始水头h1,经过时间t后，再测记终止，同是测记试验时与终止时的水温，
7、按式计算(变水头)渗透系数； 
KT=2.3log 
式中：a----变水头管截面积，平方厘米
L----渗径，等于试样高度。厘米
h1----开始时水头，厘米
h2-----终止时水头，厘米
TST-55土壤渗透仪注意事项：
1、上盖出水管处橡胶管不易套至根部 ，须留出6mm以上，以防与套筒受压，
2、每次用完应擦净晾干，密封圈宜抹以滑石粉保存。
3、切土环刀应妥善保管，防止刃口碰损。TST-70土壤渗透仪公司自行研发的新一代试验仪器。
土壤渗透仪本仪器系仿照基马式渗透仪制造,内径尺寸该为φ100+0.22mm可测定砂类土及含少量砾石的无凝聚性土在常水头下进行渗透试验。