YYW-II型石灰土无侧限压力仪是检查石灰土抗压强度的仪器。石灰土抗压强度是研究石灰土的重要力学指标，对于路面的设计和养护提供依据。本仪器亦可做抗压强度，其它土工试验。
YYW-II型石灰土无侧限压力仪技术参数：
1、最大荷载：5KN
2、电机规格：220V 170W
3、电动上升速度：3mm/min
4、手动上升速度：18圈/1mm
5、丝杠盘直径：Ф52mm
6、丝杠移动距离：50mm        
YYW-II型石灰土无侧限压力仪操作规程
1. 将原状土按天然层次的方向安放在桌面上，用削土刀或钢丝锯切削成稍大于 试样直径及高度的土柱毛坯，放入切土盘的上下托盘之间，用钢丝锯或切土 刀，沿侧板由上往下细心切削所需直径和规定高度，两端要削平整，并与侧 面垂直，上下均匀，然后立即称重，取切削下的余土测定其含水量。 　　
2. 将试样两端及侧面涂以一薄层凡士林，置于压板中心，转动摇把保留使试样 与上加压板刚好接触，量表调零，然后反时针转动摇把，电机以每分钟加压 板推进 2-4mm，直至土样破损，此时在百分表上读数，计算轴向应力。 　　
3. 若试验进行到测力环中百分表指针不停止前进，则该土属于塑流破坏，则试 验应进行到试样的总应变达 20%以上， 以应变 20%时的应力为无侧限抗压强度。 　　
4. 试验结束后，正时针转动摇把，取下试样，然后将止转插销拔出，直接转动 下升降板迅速下降至试验前位置。