SMD-2001反光标志逆反射系数检测仪用于测量各种反光膜，反光布以及由这类材料制作的各种公路标志板光学性能的专用测试仪器.该仪器为行业的质量控制、工程监理、提供了必备检测手段。并由交通部公路工程检测仪器计量检定站检定，获取校验合格证书。逆反射系数是检测各种逆反射材料最重要的技术指标。该仪器符合符合国家标准GB/T18833-2002《道路交通标志反光膜技术条件》,交通行业标准（JT/T279-2004）,《公路交通标志板技术条件》。

SMD-2001反光标志逆反射系数检测仪特点：
1、测量几何条件为观察角0.2°，入射角4°，符合交通部行业标准。
2、能不分白天、夜间、野外、室内全天候测量。
3、本仪器属于无损检测，对被测产品不造成损害。
4、仪器显示的数字为直读的逆反射系统；单位cd/1x/m²。
5、仪器配备一套物理性能稳定的标准板，采用数据传递方式进行标定，准确度高。
6、体积小，重量轻，便于携带或野外作业。
SMD-2001反光标志逆反射系数检测仪测试原理
逆反射材料光度测量，国际上通用逆反射系数来表示。单位：cd/lx/m其物理意义是：在一定几何条件下，在单位光照下，反光材料单位面积上产生的亮度值。
SMD-2001反光标志逆反射系数检测仪仪器技术指标

| 测量范围： | 0-1999mcd/lx/m² |
| --- | --- |
| 不确定度： | ＜5％ |
| 观察角： | 0.2° |
| 入射角： | -4° |
| 光源色温： | 2856K |
| 接收器： | Vf校正 |
| 适用环境温度： | -20 - 50℃ |
| 一次充电连续工作时间： | <10小时 |
| 相对湿度： | 80% |
| 外形尺寸： | 500*420*180mm³ |
| 重量 | 8kg |

一、仪器主要由五部分组成
1.数据采集系统：
由一系列光学元件根据一定的几何条件组合而成，通过选择不同的观察角，输出相应的光电信号。
2. 数据显示系统：
通过数据处理，显示逆反射系数提供电源并对电源实时监控。
3.入射角转动台：
变换不同的测量入射角。
4.校准板：
仪器配备一套高强级，工程级标准板供校准所用。
5.充电器
二、操作步骤
1. 连接：
用电缆将仪器和机箱的接口连接好（注意电缆接头方向，并牢牢拧紧）打开机箱电源开关，这时仪器面板开始显示工作。
2. 调零：
用黑色遮光罩盖住镜头，此时仪器显示应为000，如果不是，请旋转机箱调零旋扭调整零点，满意为止。
3. 校准：
仪器备有一套高强级，工程级标准样板，当需要测试哪种颜色，哪种类型的反光膜时，首先用标准板按给定的数据校准，校准时，将仪器放在转动台上（定位螺丝一定要放在转动台槽内）。仪器观察角定在0.2度，转动台入射角定在-4度，将标准样板放在转动台下测量孔内，这时应显示标准板按给定的值，如果不是，请旋转校准旋扭调整满意为止。
4. 测量：
仪器调零校准后，将被测样品放入转动台测量孔内，数据稳定后即可记录，转动入射角（箭头指向标尺刻度）即可得到不同的入射角数据，当变换不同的观察角时，将重新校准一次，测量时，仪器与转动台平面垂直紧密结合，以防数据不准，数据记录后，将仪器从转动台上取下，以防仪器光源因长时间工作而缩短寿命，需要锁定数据时，请将手柄红色按扭按下。
三、注意事项
1. 此仪器属于精密光学仪器，一定要保护好镜头的洁净，并注意防热，防尘，防震动。
2. 仪器没有显示时，首先检查连线是否连好，仪器显示没有变化时，应检查手柄红色按扭是否按下。
3. 当仪器箱电源指示为红灯时，表明电源电量不足，这时需要对电池充电，充电时一定要将电池开关打开，方可充电，当黄灯亮时即可。
4. 标准样板一定要保存好，否则校准将不准确。
5. 仪器如果出现故障，千万不要自己打开拆修，生产单位将有良好的服务 
SMD-2001反光标志逆反射系数检测仪仪器装箱单

| 测量主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 连接导线 | 1根 |
| 充电器 | 1个 |
| 充电器 | 1个 |
| 标准板（工程级，高强级） | 1组 |
| 测试证书 | 1份 |
| 合格证书 | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |

公路反光标志膜等级表:依椐（公路交通标志板技术条件）规定，反光标志膜分为五级它们的逆反射系数值如表1-表5所示：（观察角0.2，入射角-4）
表1

| 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 400 | 100 | 75 | 40 |

表2

| 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 250 | 60 | 50 | 30 |

表3

| 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 170 | 35 | 30 | 20 |

表4

| 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 50 | 14 | 9 | 4 |

表5

| 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 25 | 8 | 5 | 3.5 |