STT-201型突起路标发光强度测试仪是测量突起路标的主要性能指标—发光强度系数的仪器。该仪器适用于测光实验室、检测中心、物理实验室、交通管理部门和公路施工现场等；它还适用于突起路标生产厂对产品质理的检验。本仪器测量对象为矩形的突起路标。
STT-201型突起路标发光强度测试仪特点：该仪器设计的主要技术依据为我国国家标准GB 8416—87，GB/T 3978—1994，GB/T 3979—1997和交通行业标准JT/T 390—1999。还参照了其他国家有关标准（如ASTM—810，ASTM—E 809，DIN67520）。该仪器的探测器符合CIE（国际照明委员会）标准色度观察者的要求，光源色温符合CIE标准A光源，仪器几何条件符合CIE技术文件第54号的规定。故该仪器的技术条件与国际上相一致。
STT-201型突起路标发光强度测试仪配置：
1．观测角（α）：分别为0.2°、0.33°；
2．入射角（包括β1和β2）：β1为0°，β2分别为±0°、±5°、±20°；
3．光源色温：2856K（符合CIE标准A光源）；
4．探测器：硅二极管+V（λ）修正（符合CIE标准色度观察者）；
5．测量范围：0—1999mcd•lxˉ¹；
6．电源：6 V密封铅蓄电池（容量为10Ah，另带充电器壹台）。
STT-201型突起路标发光强度测试仪操作步骤如下：
1．STT-201型突起路标发光强度测试仪充电：
测量前应将仪器充足电。充电方法如下：
1.1首先将仪器转换开关（8）拨至充电位置，然后将充电器（10）接上交流电源（220V，50Hz），再将插头正极（红）及负极（黑）分别插入充电器插座（7）上（注意！正负极请勿插错）；
1.2接好电源后，充电器上的小灯均匀闪亮，至长亮短熄时为接近充满，直至常亮不闪时为充满。充满电约需10h以上。
2．STT-201型突起路标发光强度测试仪零位调整：
测量时先调零，调整步骤如下：
2.1在试样台（13）上先不要放置试样（或校准块）；
2.2将仪器主机（1）放在底板（11）上，仪器主机（1）前端两侧下部边缘上备有对准的凹槽标记，应与底板（11）上两边的定位块对准，使其边缘对齐；
2.3将转换开关（8）拨到测量位置，并将显示开关（4）置于“开”，显示器（2）即有数字显示；
2.4按下测量开关（6）保持不放，显示器（2）显示数字应为零，若不为零，则转动调零旋钮（3）使显示器（2）显示数字为零，松开测量开关（6），零位调整完毕。
3．STT-201型突起路标发光强度测试仪仪器校准：
零位调整后，还应对仪器进行量值校准，校准用校准块的几何条件为：α=0.2°，β2=0°。校准步骤如下：
3.1将主机（1）从底板（11）上移开，在底板（11）的试样台（13）上放置校准块（14），其被测面前端应与试样台（13）的凸起边靠齐；
3.2转动试样台（13），使其边缘的刻线对准底板（11）上的入射角刻度（12）上的0°（即β2=0°）；
3.3将主机（1）按2.2条的方法重新放置到底板（11）上；
3.4调节观测角调节器（9），使中间滑块上的0.2°刻度对准左边的固定板上的刻线（即α=0.2°）；
3.5按下测量开关（6）保持不放，约预热1—2min后观察显示器（2）的读数，待显示器（2）的读数稳定后，即可读出发光强度系数值R。此值应与校准块所给定的值相等。若不相等，则需调节校准旋钮（5），使显示值等于校准块的给定值。松开测量开关（6），此时仪器已校准完毕，即可进行测量。
4．室内试样测量：
测量时，先将试样放置在试样台（13）上，调节所需的入射角β2及观测角α。其余测量步骤按3.1、3.2、3.3、3.4、3.5校准步骤进行。显示器（2）中显示值，即为被测试样的发光强度系值R。松开测量开关（6），测量完毕后，将显示开关（4）置于“关”，转换开关（8）拨至中间位置。
5．STT-201型突起路标发光强度测试仪室外现场测量：
5.1测量前，仪器零位调整及校准步骤与上述2、3条相同；
5.2现场测量时，需使用两块备用的方形孔黑板，其中一块板入射角（β2）为0°另一块板入射角(β2）为5°；
5.3测量步骤：
5.3.1将入射角为0°的方形孔黑板的孔口套入被测突起路标块上；
5.3.2将主机（1）放在方形孔黑板上，方法同2.2条所述；
5.3.3调节观测角（α），使其为0.2°；
5.3.4将转换开关（8）拨至测量位置，显示开关（4）置于“开”；
5.3.5按下测量开关（6），观察显示器（2）中的显示值，待稳定后，读出示值即为发光强度系数值R；
5.3.6若测量α=0.2°、β2=5°的发光强度系数值，则需使用入射角（β2）为5°方形孔黑板，其步骤同上；
5.3.7若需测量α=0.33°、β2=0°;α=0.33°、β2=5°条件下发光强度系数值，步骤同上；
5.3.8测量完毕后，显示开关（4）置于“关”，转换开关（8）拨至中间位置。
STT-201型突起路标发光强度测试仪电池更换步骤
1.电池若已损坏，必须更换时，则应将主机（1）侧面板（15）取下；
2.将接在电池正负极的接线插头拔下；
3.拧去电池前面固定板条上的螺丝，取下固定板条；
4.取出已损坏的电池，装上新电池；
5.用固定板条固定；
6.将正负极接线插头插上（注意不要接错）；
STT-201型突起路标发光强度测试仪注意事项
1.突起路标校准块的校准值的几何条件是：观测角（α）为0.2°，入射角（β2）为0°。为保证量值准确，校准块要妥保存,不得损坏；
2.该仪器为精密光学仪器应注意防湿防潮；
3.使用和搬运过程中，应注意防震，以免造成量值失准；
4.仪器各固定零部件不得随意拆卸，以保证仪器的正常准确使用；
5.该仪器的电源为6V密封铅蓄电池，使用时的电压值不得低于5.5V，否则仪器示值会急骤下降，此时电源必须立即进行充电。若仪器长期搁置不使用时，需每隔三个月充电一次，否则电池会很快损坏。
6.将主机（1）的侧面板（15）装上，则电池更换完毕。