QFH型漆膜划格仪产品型号 QFH-A600，QFH-A610，QFH-A8100(含原装3M600，610，810胶带)
产品规格 1mm 2mm 11刃 6刃（可选）
产品用途 测试附着力
符合标准：GB/T9286-98、ISO2409-72、DIN53151 
一、QFH型漆膜划格仪用途：百格刀主要适用於有机涂料划格法附著力的测定。不仅适用於实验室，也可用於各种条件下的施工现场。
二、QFH型漆膜划格仪工作原理和适用范围
百格刀以一定规格的工具，将涂层做格阵图形切割并穿透，划格完成的图形按六级分类，评定涂层从底材分离的附著效果。
三、QFH型漆膜划格仪百格刀技术指示
1、多刃切割刀间距分别爲：1+0.01mm，2+0.01mm。
2、多刃切割刀齿顶直线度分别爲：≯0.003mm≯0.006mm。
3、多刃切割刀工作齿尖宽度：≯0.05mm。
四、QFH型漆膜划格仪操作与使用方法
1、试片必须按ISO1514及ISO2828的规定製备。
2、将试片放置在有足够硬度的平板上。
3、手持划格器手柄，使多刃切割刀垂直於试片平面。
4、以均匀压力，平稳不颤动的手法和20-50mm/S的切割速度割划。
5、将试片旋转90度，在所割划的切口上重復以上操作，以使形成格阵图形。
6、用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次，向前5次的刷试片。
7、试验至少在试片的三个不同位置上完成，如果三个位置的试验结果不同，应在多於三个位置上重復实验，同时记录全部结果。
8、如需更换多刃切割刀，可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松，换上所用的刀，把刀刃口部位贴向手柄一侧，将螺丝旋紧。
五、QFH型漆膜划格仪注意事项
1、所有切口应穿透涂层，但切入底材不得太深。
2、如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材，则该实验无效，但应在试验报告中说明。
3、测试胶带必须是美国3M公司生产的600-1PK测试专用胶带。将胶带贴在整个划格上，然后以最小角度撕下，结果可根据漆膜表面被胶落面积的比例来求得。
4、试验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。