PHS系列台式酸度计适用于大专院校、研究院所、工矿企业的化验室取样测定水溶液的pH值和电位(mV)值、此外，还可配上离子选择性电极，测出该电极的电极电位。 PHS-3C仪器为3 1/2位LED数字显示 ，并具有手动温度补偿功能 ，具有采用国际标准标志，可采用一点或二点校准 PHS-3C配用E-201-C型pH复合电极。

PHS系列台式酸度计用途及特征：
PHS系列台式酸度计用于测量水溶液的酸度和电极电位，如配上离子选择电极、则可作为电位滴定分析终点显示器。精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值，PHS系列台式酸度计广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域.

PHS系列台式酸度计也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。PHS系列台式酸度计测定时把复合电极插在被测溶液中，由于被测溶液的酸度（氢离子浓度）不同而产生不同的电动势，将它通过直流放大器放大，最后由读数指示器（电压表）指出被测溶液的pH值。酸度计能在0～14pH值范围内使用。

PHS系列台式酸度计主要技术参数：

■  PHS系列台式酸度计外形尺寸：270×160×85mm
■  PHS系列台式酸度计仪器重量：2kg

| 型号技术指标 | PHS-25C | PHS-3B | PHS-3C |
| --- | --- | --- | --- |
| pH测量范围 | 0.00 to 14.00 pH | 0.00 to 14.00 pH | 0.00 to 14.00 pH |
| 精度（分辨率） | ±0.05 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
| mV 测量范围 | 0 to ±1400 mV | 0 to ±1999 mV | 0 to ±1999 mV |
| 温度补偿 | 手动 （0 to 60 °C） | 自动 （0 to 100 °C） | 手动 （0 to 60 °C） |
| 稳定性 | ±0.05pH/3h | ±0.01pH/3h | ±0.01pH/3h |
| 电源 | 220±22V，AC， 50±1 Hz |  |  |

PHS系列台式酸度计安全操作规程：
1、开机----mV测量（mV指示灯亮）----按PH/mV----进入PH测量状态（PH指示灯亮）----按“温度”键设定溶液温度（温度指示灯亮）----按“确认”键回到PH测量状态。
2、将电极插入标准缓冲溶液1待读数稳定后按“定位”键调至该温度下标准溶液的PH值（PH指示灯闪烁，慢闪表示仪器进入标定、定位状态）。
3、按“确认”键回至PH测量状态（PH指示灯停止闪烁），将电极清洗后插入标准缓冲溶液2待读数稳定后按“斜率”键。调至该温度下标准溶液的PH值（PH指示灯闪烁，表明仪器进入标定斜率状态）。
4、按“确认”键回至PH测量状态（PH指示灯停止闪烁），标定结束，电极清洗后可对被测溶液进行测量。
5、如果PHS系列台式酸度计被测溶液温度与标定溶液的温度不一致，用温度计测量出被测溶液的温度，然后按“温度”键，使温度显示为被测溶液的温度，再按“温度”键，即可对被测溶液进行测量。

PHS系列台式酸度计标定：
1、打开PHS系列台式酸度计电源开关，按“PH/MV”按钮，使仪器进入PH测量状态；
2、按PHS系列台式酸度计“温度”键使显示为溶液温度值（此时温度指示灯亮），然后按“确认”键，仪器确定溶液温度后回到PH测量状态。
3、把用蒸馏水清洗过的电极插入PH=6.86的标准溶液中，待读数稳定后按“定位”键（此时PH指示灯慢闪烁，表明仪器在定位标定状态）使读数为该溶液当前温度下的PH值。
4、把用蒸馏水清洗过的电极插入PH=4.00（或PH=9.18）的标准溶液中，待读数稳定后按“斜率”键（此时PH指示灯快闪烁，表明仪器在斜率标定状态）使读数为该溶液当时的PH值，然后按“确认”键，仪器进入PH测量状态，PH指示灯停止闪烁，标定完成。
5、用蒸馏水洗电极后即可对被测溶液进行测量。

PHS系列台式酸度计标定错误后补救措施
▲ 如果PHS系列台式酸度计标定过程中操作失败或按键错误而使仪器测量不正常，可关闭电源，然后按住“确认”键再开启电源，使PHS系列台式酸度计恢复初始状态。然后重新标定。
▲ 标定后，“定位”键及“斜率”键不能再按，如果触动此键，此时仪器PH指示灯闪烁，请不要按“确认”键，而是按“PH/MV”键，使仪器重新进入PH测量即可，而无须再进行标定。
▲ 标定的缓冲溶液一般第一次用PH=6.86，跌人次用接近溶液的PH值的缓冲液，如果被测溶液为酸性时，缓冲液应选PH=4.00；如被测溶液为碱性则选PH=9.18的缓冲液。