DTS-6型防水卷材电动不透水仪
DTS-6型防水卷材电动不透水仪是根据中华人民共和国国家标准GB/T328.10-2007《沥青和高分子防水卷材 不透水性》的要求设计的实验设备，本产品具有操作方法简单、自动加压、自动补压、自动计时，测试时间完毕自动报警，自动保持恒压的特点。
防水卷材电动不透水仪主要用于沥青和高分子防水卷材以及允许采用本标准的其它防水材料的质量验收和仲裁试验。DTS-6型防水卷材电动不透水仪与DTS-3型不透水仪相比压板销紧采用一根螺栓平稳固定，更加简单紧密。
一、DTS-6型防水卷材电动不透水仪技术参数
1、电源电压：220V
2、工作电压：12V
3、功 率: 60W
4、试验数量: 3件(一组)
5、工作压力: 0.1MPa
6、最大压力: 0.6MPa 
7、试件尺寸：135mm 
8、透水盘内经：92mm
9、工作时间：999分钟任意设定
10、测试时间完毕，自动报警，整机不再继续工作
二、DTS-6型防水卷材电动不透水仪使用方法
1、把要试验的材料剪成3个￠130mm的圆形特用。
2、把20±5℃的蒸馏水或洁净的淡水慢慢倒入三个透水盘内特接近满溢状态时把圆形试件分别放在透水盘上，再把带孔的圆压片压在上边，用压盘压上，把螺丝拧紧。
3、把注水口的盖拧下来，往里注满水再拧紧盖。
4、调节压力表(按要求把上节点调到0.1，下接点调到0.05，出厂时已调好。
5、时间设定，按测试要求，设定时间，计时器再计时。例如：要试验25分钟，先按个位键，使个位为5，再按十位键为2即可，然后按启动键，仪器开始加压，到压力达到设定压力时，本机自动停止加压，并且在停止加压的同时，计数器开始计时，等测试时间达到25分钟，本机自动报警。
6、在压力达到设定压力时，计时器开始计时工作，如果在有效测试时间内，再次自动加压、补压，计时器正常计时，不受加压补压影响。
7、试验完毕，打开放水阀，排出压力和水，拧开螺丝，卸下试件，并把测试盘擦干净。
三、维护和保养
本产品除电源及变压器外，控制电路等都采用低压(DC12V)，电器在维修时应注意器件的电压。每次试验完毕应放出水并擦干净，保持设备的清洁。