DL-5000电子防水卷材拉力试验机主要用于新型建筑防水材料(包括新型防水卷材、布匹、纸张、防水涂料、防水密封材料等)的拉伸强度测试，既在设定的速度下，对标距内的试样进行拉伸，测出其断裂时的力，也可用于其它非金属材料的拉伸性能测试。
DL-5000电子防水卷材拉力试验机技术参数：

| 最大试验力 | 5000N |
| --- | --- |
| 试验力有效测量范围 | 10N-5000N |
| 试验力最小分辨率 | 1N |
| 拉伸夹具间最大距离 | 800mm |
| 试验速度分三档 | 50mm；100mm；500mm |
| 电源 | 220V±10％ |

DL-5000电子防水卷材拉力试验机结构特征及工作原理
本机由机械及电器两大部份组成。
1、机械部分结构及工作原理。
机械部分结构传动和主机两大部分组成。动力由电机输出，通过三角带传至蜗杆，再由蜗杆蜗轮传至丝杠，带动中横梁上、下移动，实现对试件的拉伸，中横梁上侧及上横梁的下侧装有两夹具，对试件进行拉伸试验。中横梁最大移动速度为50mm/min，试验时可根据试验要求设定。
2、试验机的工作原理：
  试验机的加荷是电机通过传动系统带动中横梁下降对试样进行拉伸，产生变形，将试样产生的变形力作用于传感器，传感器受力后，产生电信号送入测量放大器，放大器放大送入A/D转换成数字信号后，将此数字信号送入单片机进行数字测控，同时将力值显示在LED屏上。
DL-5000电子防水卷材拉力试验机安装与调整
1、把试验机从包装中取出，检查试验机在运输中有无碰撞，损坏现象。
2、把试验机置于坚固平台上，用水平仪找正使整机处于水平位置。
3、供电系统为单相220V，电压差不应小于标准电压的10%，注意一定把试验机的外壳用导线与室内大地接点可靠连接，保证使用安全。
DL-5000电子防水卷材拉力试验机机使用及操作
1、试验机各操作按钮，指示灯，限位开关等的用途和使用方法。
2、数显表前面板说明。
清零键：该键为清除试验力零点用，开机经过充分预热20分钟后或夹持试件时，显示系统不为零，则按清除键。
存入键：本机存入功能设计为存入五次，当做完一次试验后，如认为符合试验要求。则按存入键，进行试验结果存入，显示R－1，再按清零键，准备作下次试验，本机第二次的存入后，其显示值为R－2，当第五次试验做完后，再按存入键，此时的结果为五次的平均值。
3、操作面板说明：
⑴电源键：按此键为显示器总电源。
⑵停机键：此键为自由停机键。
⑶正转键：此键为试验机拉伸方向键。
⑷反转键：此键为试验机回车方向键。
⑸如果接通电源后，可以把接入的220V电源线导接任意两相，直到和以上功能相同为止。
标定
在检测本机拉力系统精度时，由于本机为高速采样，可用静态检测方法。先关电源再把一定标准的重量挂在上夹具上面，再打开电源，此时可直接显示重量值。1公斤为9.8牛顿。
电子防水卷材拉力试验机维护与保养
1、丝杠，滑板经常加油。
2、丝杠上端铜套每班加油一次。
3、蜗轮箱每3年换一次润滑油。
4、使用完毕，试验机表面应擦干净，套上防尘套。
5、经常检查接地线是否牢靠。