CP-25冲片机适用于塑料薄膜、橡胶和其他软片等试样的制作，采用手动液压式，操作灵活，方便省力。
CP-25冲片机技术参数：  
最大负荷：10KN 
柱间距离：160mm 
压板尺寸：60mm×160mm 
行程：25mm 
试样厚度：＜2mm 
CP-25防水卷材冲片机操作规程
(1)在机座平台上放一簿纸板; 
(2)将试样坯放置于纸板平面上; 
(3)将切刀放在工作台上的试样上,使切刀刃平面与机座平台平行; 
(4)旋动手轮压下裁刀即可冲切成标准试样.
CP-25防水卷材冲片机供橡胶、塑胶、皮革及科研单位进行拉力试验前冲切标准橡胶试片用。对于类似材料，本机亦可冲切，亦可充当小型冲床使用。
机身螺孔中装有三头丝杆,丝杆的上端装有手轮,作旋转丝杆用其下端轴架中套有滑动的轴,上端利用弹簧拉紧,下端平台上可换不同型号的切刀.当旋转手轮时,三头丝杆经滑动的轴带动切刀,可作往复运动,以达到冲切试片之目的. 
CP-25防水卷材冲片机——注意事项
1、冲切裁刀刃平面应与工作台平面平行,冲切时裁刀刃面不应与工作台平面接触,以免损伤裁刀刀刃. 
2、冲切裁刀经使用后,应涂上防锈油,以防锈蚀. 
3、定期给丝杆部分加注润滑油. 
4、使用后应用防尘套遮盖,以防油污灰尘浸入.