一、40×40×160mm水泥胶砂试模用途：
40×40×160mm抗折试模供制作水泥软练法抗折试块之用。
二、40×40×160mm水泥胶砂试模主要技术规格：
1．成型试块规格（长×宽×高） 16×4×4 cm
2．模腔制造公差 见附图
3．试模净重 6.5kg
4．外形尺寸（长×宽×高） 245×165×60 cm
三、40×40×160mm水泥胶砂试模的构造与使用：
40×40×160mm水泥胶砂试模为可装卸的三联试模，如附图所示。底座7用铸铁制成，其上下两面均经刨平，上平面装有两只定位销5。端板4和隔板6均用扁钢制造，其组成模腔的各平面均经磨光。压块3和压紧螺丝2铆成一体，并与销轴1一起构成压紧装置，用以压紧或松开端板，便于快速装卸。
装模时应注意端板与隔板的下平面与底座上平面必须靠紧，不得挠起， 必要时可以在压紧模型的同时，用木锤轻击各板的上平面，使与底座贴紧。
每次装模前需在组成模腔的各另件表面涂一层薄薄的机油，然后使隔板与定位销靠紧，以免模腔歪斜。
每次脱模后，应立即擦净各个另件表面的余料并涂油防锈。
本模型在使用过程中应定期（每季一次）检查模腔尺寸，当发现其公差超过GB177-77规定时，应立即停止使用。